## 2sec data window
| avgHotWireTemperature | avgHotWireVelocity | avgPitotCalculatedVelocity | avgPitotCalculatedVelocityRaw | avgPitotPressureRaw | avgPitotPressureZero | avgPitotTemperature | avgPitotVelocity | calibrationSensorIndexEnd | calibrationSensorIndexStart | calibrationTimeEnd | calibrationTimeStart | middleTime | startingIndex | startingTime | Calibrated Pitot Velocity | Error in Calibrated Velocity
0 | 23.9368 | 0 | 9.3698 | 38.2247 | 0.023465 | 0.0014099 | 24.385 | 21.8268 | 180 | 161 | 1556649908.1544 | 1556649906.1544 | 1556649907.1544 | 0 | 1556649892.0691 | 10.495 | #DIV/0!
1 | 23.91 | 13 | 20.7325 | 42.4629 | 0.028958 | 0.0069033 | 24.3685 | 39.55 | 480 | 460 | 1556649938.2981 | 1556649936.2981 | 1556649937.2981 | 597 | 1556649922.2397 | 22.9724 | 76.71%
2 | 23.8 | 21.4211 | 26.2389 | 45.4039 | 0.033114 | 0.011059 | 24.32 | 43.5257 | 779 | 760 | 1556649968.415 | 1556649966.415 | 1556649967.415 | 1193 | 1556649952.3565 | 28.9204 | 35.01%
3 | 23.605 | 41.5 | 37.272 | 52.5539 | 0.044375 | 0.02232 | 24.2495 | 51.3726 | 1079 | 1059 | 1556649998.5321 | 1556649996.5321 | 1556649997.5321 | 1789 | 1556649982.4735 | 40.6448 | -2.061%
4 | 23.5 | 39.6 | 40.2765 | 54.7226 | 0.048125 | 0.02607 | 24.1752 | 53.5329 | 1379 | 1359 | 1556650028.6703 | 1556650026.6703 | 1556650027.6703 | 2385 | 1556650012.5906 | 43.7928 | 10.59%
5 | 23.4 | 64 | 56.5954 | 67.6395 | 0.073542 | 0.051487 | 24.1093 | 65.1437 | 1678 | 1658 | 1556650058.8232 | 1556650056.8232 | 1556650057.8232 | 2982 | 1556650042.7499 | 60.5566 | -5.38%
6 | 23.2 | 70.7 | 61.6303 | 71.9028 | 0.083125 | 0.06107 | 24.0363 | 68.7251 | 1978 | 1958 | 1556650088.9537 | 1556650086.9537 | 1556650087.9537 | 3579 | 1556650072.8965 | 65.6148 | -7.193%
7 | 23.1 | 80 | 75.1749 | 83.8014 | 0.11294 | 0.090884 | 23.9679 | 78.3519 | 2277 | 2258 | 1556650119.0866 | 1556650117.0866 | 1556650118.0866 | 4175 | 1556650103.0109 | 78.955 | -1.306%
8 | 23 | 88 | 87.6517 | 95.1528 | 0.14562 | 0.12357 | 23.9317 | 87.2165 | 2577 | 2557 | 1556650149.2215 | 1556650147.2215 | 1556650148.2215 | 4772 | 1556650133.1623 | 90.899 | 3.294%
9 | 22.9 | 98 | 96.1047 | 102.9913 | 0.17062 | 0.14857 | 23.898 | 93.2227 | 2877 | 2857 | 1556650179.359 | 1556650177.359 | 1556650178.359 | 5368 | 1556650163.2808 | 98.8035 | 0.8199%
10 | 22.9 | 95.5 | 95.8303 | 102.7346 | 0.16979 | 0.14774 | 23.87 | 93.0281 | 3177 | 3157 | 1556650209.5168 | 1556650207.5168 | 1556650208.5168 | 5965 | 1556650193.4373 | 98.5493 | 3.193%
11 | 22.9 | 108 | 105.1113 | 111.4422 | 0.19979 | 0.17774 | 23.873 | 99.624 | 3477 | 3457 | 1556650239.674 | 1556650237.674 | 1556650238.674 | 6562 | 1556650223.5963 | 107.0587 | -0.8715%
12 | 22.9 | 114.6 | 113.6916 | 119.5688 | 0.23 | 0.20795 | 23.8637 | 105.721 | 3777 | 3757 | 1556650269.8253 | 1556650267.8253 | 1556650268.8253 | 7159 | 1556650253.7517 | 114.7632 | 0.1424%
13 | 22.9 | 124 | 123.3107 | 128.7498 | 0.26667 | 0.24461 | 23.8747 | 112.5552 | 4076 | 4057 | 1556650299.9792 | 1556650297.9792 | 1556650298.9792 | 7756 | 1556650283.8989 | 123.2148 | -0.6333%
14 | 22.9 | 143 | 143.1663 | 147.8773 | 0.35175 | 0.3297 | 23.9016 | 126.6628 | 4376 | 4357 | 1556650330.1357 | 1556650328.1357 | 1556650329.1357 | 8353 | 1556650314.0595 | 140.0395 | -2.07%
15 | 22.9 | 151 | 154.76 | 159.1284 | 0.40729 | 0.38524 | 23.9198 | 134.9025 | 4677 | 4657 | 1556650360.2916 | 1556650358.2916 | 1556650359.2916 | 8950 | 1556650344.2118 | 149.4767 | -1.009%
16 | 22.9 | 165 | 173.5831 | 177.4891 | 0.50667 | 0.48461 | 23.941 | 148.2773 | 4976 | 4956 | 1556650390.427 | 1556650388.427 | 1556650389.427 | 9547 | 1556650374.3715 | 164.1912 | -0.4902%
17 | 22.9 | 173 | 184.478 | 188.1582 | 0.56937 | 0.54732 | 23.9592 | 156.0191 | 5276 | 5256 | 1556650420.5576 | 1556650418.5576 | 1556650419.5576 | 10143 | 1556650404.4825 | 172.3646 | -0.3673%
18 | 22.945 | 187 | 203.1965 | 206.5437 | 0.68604 | 0.66399 | 23.9767 | 169.3189 | 5576 | 5556 | 1556650450.6908 | 1556650448.6908 | 1556650449.6908 | 10740 | 1556650434.6327 | 185.8193 | -0.6314%
19 | 22.9 | 196.9474 | 222.4743 | 225.5356 | 0.81798 | 0.79593 | 23.9855 | 183.0163 | 5875 | 5856 | 1556650480.8287 | 1556650478.8287 | 1556650479.8287 | 11336 | 1556650464.7489 | 198.899 | 0.9909%
20 | 22.9 | 220 | 259.5027 | 262.1319 | 1.105 | 1.0829 | 23.9795 | 209.3283 | 6176 | 6156 | 1556650510.9845 | 1556650508.9845 | 1556650509.9845 | 11933 | 1556650494.9085 | 221.8105 | 0.823%
21 | 22.9053 | 228 | 270.1157 | 272.6425 | 1.1954 | 1.1733 | 23.9784 | 216.8697 | 6475 | 6456 | 1556650541.1408 | 1556650539.1408 | 1556650540.1408 | 12530 | 1556650525.0605 | 227.841 | -0.06973%
22 | 22.9 | 232 | 277.0814 | 279.5453 | 1.2567 | 1.2346 | 23.9842 | 221.8186 | 6775 | 6755 | 1556650571.2783 | 1556650569.2783 | 1556650570.2783 | 13127 | 1556650555.2212 | 231.6692 | -0.1426%
23 | 22.965 | 234 | 278.3696 | 280.8223 | 1.2681 | 1.2461 | 23.9957 | 222.7349 | 7075 | 7055 | 1556650601.412 | 1556650599.412 | 1556650600.412 | 13723 | 1556650585.3354 | 232.3659 | -0.6984%
24 | 23 | 236 | 282.6918 | 285.1075 | 1.3071 | 1.285 | 24.0045 | 225.8057 | 7375 | 7355 | 1556650631.5651 | 1556650629.5651 | 1556650630.5651 | 14320 | 1556650615.4886 | 234.6777 | -0.5603%
25 | 23 | 240 | 294.774 | 297.0915 | 1.4192 | 1.3971 | 24.0272 | 234.389 | 7675 | 7655 | 1556650661.7173 | 1556650659.7173 | 1556650660.7173 | 14917 | 1556650645.6416 | 240.9297 | 0.3874%
26 | 23 | 254.2 | 325.7984 | 327.8967 | 1.7287 | 1.7067 | 24.0238 | 256.4349 | 7975 | 7955 | 1556650691.8703 | 1556650689.8703 | 1556650690.8703 | 15514 | 1556650675.7931 | 255.5651 | 0.537%
27 | 22.94 | 284.8 | 368.9668 | 370.8207 | 2.2113 | 2.1892 | 23.9883 | 287.108 | 8275 | 8255 | 1556650722.0051 | 1556650720.0051 | 1556650721.0051 | 16111 | 1556650705.9476 | 274.0857 | -3.762%
28 | 22.9 | 297 | 391.7541 | 393.5006 | 2.4902 | 2.4682 | 23.9642 | 303.3013 | 8574 | 8554 | 1556650752.1416 | 1556650750.1416 | 1556650751.1416 | 16707 | 1556650736.0626 | 291.0132 | -2.016%
29 | 22.9 | 309 | 405.2156 | 406.9041 | 2.6629 | 2.6409 | 23.9448 | 312.8658 | 8874 | 8854 | 1556650782.299 | 1556650780.299 | 1556650781.299 | 17304 | 1556650766.2206 | 301.013 | -2.585%
30 | 22.9 | 320 | 423.0181 | 424.6357 | 2.9002 | 2.8782 | 23.9293 | 325.515 | 9174 | 9154 | 1556650812.4583 | 1556650810.4583 | 1556650811.4583 | 17901 | 1556650796.3774 | 314.2375 | -1.801%
31 | 22.8 | 334 | 442.9569 | 444.5018 | 3.1783 | 3.1563 | 23.8908 | 339.6838 | 9474 | 9454 | 1556650842.6122 | 1556650840.6122 | 1556650841.6122 | 18498 | 1556650826.5392 | 329.049 | -1.482%
32 | 22.9 | 342 | 454.82 | 456.3246 | 3.3498 | 3.3277 | 23.8787 | 348.1115 | 9774 | 9754 | 1556650872.7597 | 1556650870.7597 | 1556650871.7597 | 19095 | 1556650856.6853 | 337.8615 | -1.21%
33 | 22.845 | 355.9 | 474.5032 | 475.9457 | 3.6442 | 3.6221 | 23.8695 | 362.0982 | 10074 | 10054 | 1556650902.8928 | 1556650900.8928 | 1556650901.8928 | 19692 | 1556650886.8341 | 352.4831 | -0.9601%
34 | 22.9 | 370 | 493.5355 | 494.9225 | 3.9406 | 3.9186 | 23.8645 | 375.6224 | 10374 | 10354 | 1556650933.0226 | 1556650931.0226 | 1556650932.0226 | 20288 | 1556650916.9515 | 366.6212 | -0.9132%
35 | 22.8 | 369.5 | 493.0403 | 494.4286 | 3.9329 | 3.9109 | 23.853 | 375.271 | 10673 | 10653 | 1556650963.1522 | 1556650961.1522 | 1556650962.1522 | 20885 | 1556650947.0938 | 366.2533 | -0.8787%
36 | 22.9 | 383.2 | 511.8892 | 513.2265 | 4.2375 | 4.2154 | 23.864 | 388.6623 | 10973 | 10953 | 1556650993.2854 | 1556650991.2854 | 1556650992.2854 | 21481 | 1556650977.2107 | 380.2551 | -0.7685%
37 | 22.8 | 401 | 529.6202 | 530.9127 | 4.535 | 4.5129 | 23.837 | 401.2616 | 11273 | 11253 | 1556651023.4412 | 1556651021.4412 | 1556651022.4412 | 22078 | 1556651007.3601 | 393.4265 | -1.889%
38 | 22.835 | 410.8 | 540.1629 | 541.4304 | 4.7162 | 4.6942 | 23.8502 | 408.7527 | 11573 | 11553 | 1556651053.602 | 1556651051.602 | 1556651052.602 | 22675 | 1556651037.5222 | 401.2582 | -2.323%
39 | 22.9 | 428.5 | 558.0212 | 559.2483 | 5.0315 | 5.0094 | 23.8688 | 421.4408 | 11873 | 11853 | 1556651083.7377 | 1556651081.7377 | 1556651082.7377 | 23272 | 1556651067.6819 | 414.5242 | -3.262%
40 | 22.9 | 437 | 569.9295 | 571.131 | 5.2473 | 5.2252 | 23.883 | 429.9043 | 12172 | 12152 | 1556651113.8738 | 1556651111.8738 | 1556651112.8738 | 23868 | 1556651097.7936 | 423.3702 | -3.119%
41 | 22.9 | 452 | 586.868 | 588.035 | 5.5625 | 5.5404 | 23.883 | 441.9375 | 12472 | 12452 | 1556651144.0325 | 1556651142.0325 | 1556651143.0325 | 24465 | 1556651127.9539 | 435.9529 | -3.55%
42 | 23 | 462 | 605.1622 | 606.294 | 5.9127 | 5.8907 | 23.913 | 454.9348 | 12772 | 12752 | 1556651174.1853 | 1556651172.1853 | 1556651173.1853 | 25062 | 1556651158.111 | 449.5427 | -2.696%
43 | 22.935 | 462.2 | 603.9697 | 605.1039 | 5.889 | 5.8669 | 23.9412 | 454.0868 | 13072 | 13052 | 1556651204.3155 | 1556651202.3155 | 1556651203.3155 | 25659 | 1556651188.2595 | 448.6569 | -2.93%
44 | 22.9 | 474 | 629.5757 | 630.6638 | 6.3971 | 6.375 | 23.936 | 472.2734 | 13372 | 13352 | 1556651234.4492 | 1556651232.4492 | 1556651233.4492 | 26255 | 1556651218.3714 | 467.6781 | -1.334%
45 | 23 | 489 | 640.678 | 641.7473 | 6.6235 | 6.6015 | 23.9525 | 480.1672 | 13672 | 13652 | 1556651264.6034 | 1556651262.6034 | 1556651263.6034 | 26852 | 1556651248.5269 | 475.9255 | -2.674%
46 | 23 | 498 | 650.1731 | 651.2267 | 6.821 | 6.799 | 23.936 | 486.9182 | 13972 | 13952 | 1556651294.7567 | 1556651292.7567 | 1556651293.7567 | 27449 | 1556651278.6799 | 482.9788 | -3.016%
47 | 22.9 | 507 | 669.0421 | 670.066 | 7.2219 | 7.1998 | 23.9165 | 500.3164 | 14272 | 14252 | 1556651324.9078 | 1556651322.9078 | 1556651323.9078 | 28046 | 1556651308.8334 | 496.9956 | -1.973%
48 | 23 | 516.2 | 693.7993 | 694.7867 | 7.7648 | 7.7427 | 23.9082 | 517.8952 | 14571 | 14551 | 1556651355.038 | 1556651353.038 | 1556651354.038 | 28643 | 1556651338.9823 | 515.3864 | -0.1576%
49 | 23 | 521 | 697.7067 | 698.6887 | 7.8519 | 7.8298 | 23.9225 | 520.6758 | 14871 | 14851 | 1556651385.1698 | 1556651383.1698 | 1556651384.1698 | 29239 | 1556651369.0937 | 518.289 | -0.5203%
50 | 23 | 533 | 713.6635 | 714.6235 | 8.2142 | 8.1921 | 23.9205 | 532.0154 | 15171 | 15151 | 1556651415.3197 | 1556651413.3197 | 1556651414.3197 | 29836 | 1556651399.2459 | 530.1425 | -0.5361%
51 | 22.945 | 538.8 | 727.9825 | 728.9237 | 8.5465 | 8.5244 | 23.9115 | 542.1952 | 15471 | 15451 | 1556651445.4669 | 1556651443.4669 | 1556651444.4669 | 30433 | 1556651429.3936 | 540.7794 | 0.3674%
52 | 22.9 | 541.2 | 735.1839 | 736.1159 | 8.7158 | 8.6938 | 23.9153 | 547.3172 | 15771 | 15751 | 1556651475.6195 | 1556651473.6195 | 1556651474.6195 | 31030 | 1556651459.5403 | 546.1289 | 0.9107%
53 | 22.9 | 550.2632 | 750.2354 | 751.1487 | 9.0754 | 9.0534 | 23.9158 | 558.0082 | 16070 | 16051 | 1556651505.7657 | 1556651503.7657 | 1556651504.7657 | 31627 | 1556651489.6987 | 557.3098 | 1.281%
54 | 22.94 | 557.2 | 755.8048 | 756.7114 | 9.2102 | 9.1882 | 23.9205 | 561.9635 | 16370 | 16350 | 1556651535.8916 | 1556651533.8916 | 1556651534.8916 | 32224 | 1556651519.8327 | 561.447 | 0.7622%
55 | 22.9 | 570 | 775.4786 | 776.362 | 9.6965 | 9.6744 | 23.8688 | 575.9551 | 16670 | 16650 | 1556651566.0267 | 1556651564.0267 | 1556651565.0267 | 32820 | 1556651549.9505 | 576.0616 | 1.063%
56 | 22.9 | 582 | 788.1192 | 788.9886 | 10.0137 | 9.9917 | 23.8887 | 584.9328 | 16970 | 16950 | 1556651596.1818 | 1556651594.1818 | 1556651595.1818 | 33417 | 1556651580.1028 | 585.4517 | 0.5931%
57 | 22.9 | 592 | 798.262 | 799.1203 | 10.2735 | 10.2515 | 23.861 | 592.1471 | 17270 | 17250 | 1556651626.3416 | 1556651624.3416 | 1556651625.3416 | 34014 | 1556651610.2607 | 592.9862 | 0.1666%
58 | 22.9 | 604 | 814.8099 | 815.6508 | 10.7019 | 10.6798 | 23.8915 | 603.9015 | 17570 | 17550 | 1556651656.5012 | 1556651654.5012 | 1556651655.5012 | 34611 | 1556651640.4225 | 605.2788 | 0.2117%
59 | 22.96 | 613.2 | 830.5487 | 831.3737 | 11.1179 | 11.0959 | 23.9055 | 615.0865 | 17870 | 17850 | 1556651686.6607 | 1556651684.6607 | 1556651685.6607 | 35208 | 1556651670.58 | 616.9703 | 0.6149%
60 | 22.92 | 629 | 845.3312 | 846.1418 | 11.5165 | 11.4944 | 23.9042 | 625.5869 | 18170 | 18150 | 1556651716.8193 | 1556651714.8193 | 1556651715.8193 | 35805 | 1556651700.7414 | 627.9514 | -0.1667%
61 | 22.85 | 635 | 851.6825 | 852.487 | 11.6908 | 11.6688 | 23.8787 | 630.1022 | 18470 | 18450 | 1556651746.9756 | 1556651744.9756 | 1556651745.9756 | 36402 | 1556651730.8972 | 632.6694 | -0.367%
62 | 22.88 | 646.7 | 867.2936 | 868.0835 | 12.1235 | 12.1015 | 23.8538 | 641.1902 | 18770 | 18750 | 1556651777.1325 | 1556651775.1325 | 1556651776.1325 | 36999 | 1556651761.054 | 644.2661 | -0.3764%
63 | 23 | 657 | 883.0454 | 883.8214 | 12.5652 | 12.5432 | 23.8987 | 652.3798 | 19070 | 19050 | 1556651807.2869 | 1556651805.2869 | 1556651806.2869 | 37596 | 1556651791.211 | 655.9672 | -0.1572%
64 | 23 | 661 | 896.3374 | 897.102 | 12.945 | 12.9229 | 23.915 | 661.8303 | 19369 | 19350 | 1556651837.4185 | 1556651835.4185 | 1556651836.4185 | 38193 | 1556651821.3627 | 665.8412 | 0.7324%
65 | 23 | 669.2 | 905.9535 | 906.7099 | 13.2242 | 13.2021 | 23.905 | 668.6667 | 19669 | 19649 | 1556651867.5517 | 1556651865.5517 | 1556651866.5517 | 38789 | 1556651851.4742 | 672.9845 | 0.5655%
66 | 23 | 685 | 926.4478 | 927.1876 | 13.8271 | 13.805 | 23.9297 | 683.2219 | 19969 | 19949 | 1556651897.6862 | 1556651895.6862 | 1556651896.6862 | 39386 | 1556651881.6292 | 688.2086 | 0.4684%
67 | 22.9 | 694 | 938.0751 | 938.8057 | 14.1746 | 14.1525 | 23.9548 | 691.4889 | 20269 | 20249 | 1556651927.8207 | 1556651925.8207 | 1556651926.8207 | 39982 | 1556651911.7432 | 696.8459 | 0.4101%
68 | 22.9 | 696 | 945.9847 | 946.7092 | 14.4162 | 14.3942 | 23.9135 | 697.1062 | 20569 | 20549 | 1556651957.9739 | 1556651955.9739 | 1556651956.9739 | 40579 | 1556651941.8983 | 702.7215 | 0.9657%
69 | 22.9 | 706.4 | 960.7163 | 961.4295 | 14.871 | 14.849 | 23.8537 | 707.5805 | 20869 | 20849 | 1556651988.1282 | 1556651986.1282 | 1556651987.1282 | 41176 | 1556651972.0494 | 713.6648 | 1.028%
70 | 22.9 | 712 | 977.476 | 978.177 | 15.3945 | 15.3725 | 23.8368 | 719.4912 | 21168 | 21149 | 1556652018.2632 | 1556652016.2632 | 1556652017.2632 | 41773 | 1556652002.2071 | 726.1147 | 1.982%
71 | 23 | 732 | 994.2843 | 994.9734 | 15.9265 | 15.9044 | 23.8608 | 731.4293 | 21468 | 21448 | 1556652048.3979 | 1556652046.3979 | 1556652047.3979 | 42369 | 1556652032.3193 | 738.6007 | 0.9017%
72 | 22.8 | 739.1 | 1006.1993 | 1006.8803 | 16.3106 | 16.2886 | 23.848 | 739.888 | 21768 | 21748 | 1556652078.5532 | 1556652076.5532 | 1556652077.5532 | 42966 | 1556652062.4764 | 747.4518 | 1.13%
73 | 22.9 | 749.8 | 1025.3492 | 1026.0174 | 16.9371 | 16.915 | 23.8382 | 753.5011 | 22068 | 22048 | 1556652108.6896 | 1556652106.6896 | 1556652107.6896 | 43563 | 1556652092.63 | 761.6771 | 1.584%
74 | 22.9 | 761.7 | 1031.8402 | 1032.5042 | 17.1521 | 17.13 | 23.8355 | 758.1177 | 22368 | 22348 | 1556652138.805 | 1556652136.805 | 1556652137.805 | 44159 | 1556652122.7491 | 766.499 | 0.63%
75 | 22.8 | 771.8 | 1042.5732 | 1043.2304 | 17.5123 | 17.4902 | 23.8017 | 765.7442 | 22667 | 22647 | 1556652168.9395 | 1556652166.9395 | 1556652167.9395 | 44755 | 1556652152.8609 | 774.472 | 0.3462%
76 | 22.845 | 786 | 1055.262 | 1055.9112 | 17.9402 | 17.9182 | 23.8085 | 774.754 | 22967 | 22947 | 1556652199.0763 | 1556652197.0763 | 1556652198.0763 | 45352 | 1556652183.0181 | 783.8978 | -0.2675%
77 | 22.9 | 806 | 1078.4505 | 1079.0859 | 18.7348 | 18.7127 | 23.833 | 791.2322 | 23267 | 23247 | 1556652229.2093 | 1556652227.2093 | 1556652228.2093 | 45948 | 1556652213.1346 | 801.1233 | -0.605%
78 | 22.8 | 813.1 | 1090.998 | 1091.626 | 19.175 | 19.1529 | 23.7982 | 800.1535 | 23567 | 23547 | 1556652259.3428 | 1556652257.3428 | 1556652258.3428 | 46545 | 1556652243.2841 | 810.4441 | -0.3266%
79 | 22.805 | 828.4 | 1101.292 | 1101.9141 | 19.539 | 19.5169 | 23.7858 | 807.4641 | 23866 | 23846 | 1556652289.4781 | 1556652287.4781 | 1556652288.4781 | 47141 | 1556652273.4016 | 818.091 | -1.244%
80 | 22.9 | 844 | 1124.9139 | 1125.5229 | 20.3831 | 20.3611 | 23.8158 | 824.2461 | 24166 | 24146 | 1556652319.6328 | 1556652317.6328 | 1556652318.6328 | 47738 | 1556652303.5546 | 835.6384 | -0.9907%
81 | 22.9 | 853.4 | 1140.1483 | 1140.7493 | 20.9383 | 20.9163 | 23.816 | 835.0746 | 24466 | 24446 | 1556652349.7897 | 1556652347.7897 | 1556652348.7897 | 48335 | 1556652333.7111 | 846.9553 | -0.7552%
82 | 22.9 | 866 | 1153.9499 | 1154.5437 | 21.4462 | 21.4242 | 23.8372 | 844.8799 | 24766 | 24746 | 1556652379.9424 | 1556652377.9424 | 1556652378.9424 | 48932 | 1556652363.8684 | 857.2077 | -1.015%
83 | 22.9 | 875.2 | 1173.8902 | 1174.4738 | 22.1944 | 22.1723 | 23.8197 | 859.0482 | 25066 | 25046 | 1556652410.0956 | 1556652408.0956 | 1556652409.0956 | 49529 | 1556652394.0163 | 872.0203 | -0.3633%
84 | 22.9 | 885.9 | 1184.3592 | 1184.9378 | 22.5896 | 22.5675 | 23.8465 | 866.4908 | 25366 | 25346 | 1556652440.252 | 1556652438.252 | 1556652439.252 | 50126 | 1556652424.1749 | 879.7972 | -0.6889%
85 | 22.91 | 895.6 | 1203.7099 | 1204.2792 | 23.3331 | 23.3111 | 23.8455 | 880.2375 | 25666 | 25646 | 1556652470.4053 | 1556652468.4053 | 1556652469.4053 | 50723 | 1556652454.329 | 894.1718 | -0.1595%
86 | 22.9 | 909 | 1217.3936 | 1217.9565 | 23.8665 | 23.8444 | 23.8415 | 889.9615 | 25966 | 25946 | 1556652500.5601 | 1556652498.5601 | 1556652499.5601 | 51320 | 1556652484.4815 | 904.3367 | -0.513%
87 | 22.9 | 921 | 1237.1677 | 1237.7215 | 24.6475 | 24.6254 | 23.8397 | 904.0127 | 26266 | 26246 | 1556652530.6983 | 1556652528.6983 | 1556652529.6983 | 51917 | 1556652514.6387 | 919.0258 | -0.2144%
88 | 22.9 | 929 | 1247.1912 | 1247.7406 | 25.0491 | 25.0271 | 23.8282 | 911.1337 | 26565 | 26546 | 1556652560.8281 | 1556652558.8281 | 1556652559.8281 | 52513 | 1556652544.7579 | 926.4717 | -0.2722%
89 | 22.9 | 941.3 | 1268.8275 | 1269.3676 | 25.9252 | 25.9032 | 23.8257 | 926.5071 | 26865 | 26845 | 1556652590.9773 | 1556652588.9773 | 1556652589.9773 | 53110 | 1556652574.8984 | 942.5442 | 0.1322%
90 | 23 | 946 | 1281.7327 | 1282.2673 | 26.4524 | 26.4304 | 23.8526 | 935.6777 | 27165 | 27146 | 1556652621.1345 | 1556652619.1345 | 1556652620.1345 | 53707 | 1556652605.0563 | 952.1307 | 0.6481%
91 | 23 | 966.2 | 1304.7718 | 1305.2971 | 27.4119 | 27.3898 | 23.8445 | 952.0499 | 27465 | 27445 | 1556652651.2878 | 1556652649.2878 | 1556652650.2878 | 54304 | 1556652635.2128 | 969.2453 | 0.3152%
92 | 22.9 | 967 | 1310.3582 | 1310.8812 | 27.6479 | 27.6259 | 23.8337 | 956.0127 | 27765 | 27745 | 1556652681.4324 | 1556652679.4324 | 1556652680.4324 | 54901 | 1556652665.3627 | 973.3951 | 0.6613%
93 | 23 | 978.9 | 1326.8379 | 1327.3544 | 28.3462 | 28.3242 | 23.8433 | 967.7277 | 28065 | 28045 | 1556652711.5828 | 1556652709.5828 | 1556652710.5828 | 55498 | 1556652695.5021 | 985.637 | 0.6882%
94 | 23 | 991.7 | 1347.119 | 1347.6277 | 29.2206 | 29.1986 | 23.8243 | 982.1393 | 28365 | 28345 | 1556652741.74 | 1556652739.74 | 1556652740.74 | 56095 | 1556652725.6634 | 1000.7028 | 0.9078%
95 | 22.9 | 1010.8 | 1364.8265 | 1365.3286 | 29.9917 | 29.9696 | 23.8402 | 994.7259 | 28665 | 28645 | 1556652771.8968 | 1556652769.8968 | 1556652770.8968 | 56692 | 1556652755.8166 | 1013.8567 | 0.3024%
96 | 22.925 | 1022.5 | 1377.3976 | 1377.8951 | 30.5477 | 30.5257 | 23.8265 | 1003.6553 | 28965 | 28945 | 1556652802.0568 | 1556652800.0568 | 1556652801.0568 | 57289 | 1556652785.977 | 1023.1951 | 0.06798%
97 | 22.975 | 1034 | 1395.6391 | 1396.1301 | 31.3631 | 31.3411 | 23.812 | 1016.615 | 29265 | 29245 | 1556652832.2096 | 1556652830.2096 | 1556652831.2096 | 57886 | 1556652816.1367 | 1036.7458 | 0.2655%
98 | 22.9 | 1036.4 | 1410.0331 | 1410.5191 | 32.0131 | 31.9911 | 23.8102 | 1026.8361 | 29565 | 29545 | 1556652862.357 | 1556652860.357 | 1556652861.357 | 58483 | 1556652846.2826 | 1047.4383 | 1.065%
99 | 22.9 | 1056.7 | 1427.9536 | 1428.4334 | 32.8365 | 32.8144 | 23.765 | 1039.5789 | 29865 | 29845 | 1556652892.5128 | 1556652890.5128 | 1556652891.5128 | 59080 | 1556652876.4314 | 1060.7505 | 0.3833%
100 | 22.9 | 1056.8 | 1431.6281 | 1432.1067 | 33.0083 | 32.9863 | 23.74 | 1042.183 | 30164 | 30144 | 1556652922.5876 | 1556652920.5876 | 1556652921.5876 | 59677 | 1556652906.5941 | 1063.4801 | 0.6321%
0.002492%

## 10sec data window
Wind Tunnel Setting (%) | avgHotWireTemperature | avgHotWireVelocity | avgPitotCalculatedVelocity | avgPitotCalculatedVelocityRaw | avgPitotPressureRaw | avgPitotPressureZero | avgPitotTemperature | avgPitotVelocity | calibrationSensorIndexEnd | calibrationSensorIndexStart | calibrationTimeEnd | calibrationTimeStart | middleTime | startingIndex | startingTime | Calibrated Pitot Velocity | Error in Calibrated Velocity
0 | 23.9253 | 0 | 5.1124 | 37.4095 | 0.022475 | 0.00041974 | 24.3853 | 13.6142 | 220 | 121 | 1556649912.1544 | 1556649902.1544 | 1556649907.1544 | 0 | 1556649892.0691 | 5.7782 | #DIV/0!
1 | 23.93 | 11.88 | 20.6072 | 42.4021 | 0.028875 | 0.00682 | 24.3734 | 39.4435 | 520 | 420 | 1556649942.2981 | 1556649932.2981 | 1556649937.2981 | 597 | 1556649922.2397 | 22.9451 | 93.14%
2 | 23.8101 | 21.8889 | 25.9987 | 45.2656 | 0.032912 | 0.010857 | 24.3206 | 43.3327 | 819 | 720 | 1556649972.415 | 1556649962.415 | 1556649967.415 | 1193 | 1556649952.3565 | 28.7965 | 31.56%
3 | 23.666 | 38.9 | 35.817 | 51.5321 | 0.042667 | 0.020612 | 24.2457 | 50.2907 | 1119 | 1019 | 1556650002.5321 | 1556649992.5321 | 1556649997.5321 | 1789 | 1556649982.4735 | 39.2906 | 1.004% | 1.004%
4 | 23.5202 | 43.0606 | 38.8382 | 53.6728 | 0.046296 | 0.024241 | 24.1744 | 52.4679 | 1418 | 1319 | 1556650032.6703 | 1556650022.6703 | 1556650027.6703 | 2385 | 1556650012.5906 | 42.4777 | -1.354% | 1.354%
5 | data window | 63.2323 | 56.1228 | 67.2446 | 0.072685 | 0.05063 | 24.1108 | 64.8072 | 1718 | 1619 | 1556650062.8232 | 1556650052.8232 | 1556650057.8232 | 2982 | 1556650042.7499 | 60.3314 | -4.588% | 4.588%
6 | 23.223 | 70.48 | 63.2287 | 73.2776 | 0.086333 | 0.064278 | 24.0384 | 69.8384 | 2018 | 1918 | 1556650092.9537 | 1556650082.9537 | 1556650087.9537 | 3579 | 1556650072.8965 | 67.4836 | -4.251% | 4.251%
7 | 23.1 | 80 | 75.3425 | 83.952 | 0.11334 | 0.091287 | 23.9758 | 78.4686 | 2317 | 2218 | 1556650123.0866 | 1556650113.0866 | 1556650118.0866 | 4175 | 1556650103.0109 | 79.4242 | -0.7198% | 0.7198%
8 | 23 | 88.48 | 86.3409 | 93.9467 | 0.14196 | 0.1199 | 23.9282 | 86.2768 | 2617 | 2517 | 1556650153.2215 | 1556650143.2215 | 1556650148.2215 | 4772 | 1556650133.1623 | 89.9901 | 1.707% | 1.707%
9 | 22.91 | 98 | 96.1846 | 103.0657 | 0.17087 | 0.14882 | 23.892 | 93.2792 | 2917 | 2817 | 1556650183.359 | 1556650173.359 | 1556650178.359 | 5368 | 1556650163.2808 | 99.2244 | 1.249% | 1.249%
10 | 22.9 | 96.8 | 95.0439 | 102.0015 | 0.16737 | 0.14532 | 23.8737 | 92.4553 | 3217 | 3117 | 1556650213.5168 | 1556650203.5168 | 1556650208.5168 | 5965 | 1556650193.4373 | 98.165 | 1.41% | 1.41%
11 | 22.9 | 107.76 | 105.3073 | 111.6269 | 0.20046 | 0.1784 | 23.8676 | 99.7622 | 3517 | 3417 | 1556650243.674 | 1556650233.674 | 1556650238.674 | 6562 | 1556650223.5963 | 107.595 | -0.1532% | 0.1532%
12 | 22.8758 | 114.8081 | 113.5217 | 119.4074 | 0.22938 | 0.20732 | 23.8665 | 105.5997 | 3816 | 3717 | 1556650273.8253 | 1556650263.8253 | 1556650268.8253 | 7159 | 1556650253.7517 | 114.9779 | 0.1479% | 0.1479%
13 | 22.9 | 124 | 123.0143 | 128.466 | 0.26549 | 0.24343 | 23.8795 | 112.3425 | 4116 | 4017 | 1556650303.9792 | 1556650293.9792 | 1556650298.9792 | 7756 | 1556650283.8989 | 123.3277 | -0.5422% | 0.5422%
14 | 22.9 | 142.1111 | 143.8521 | 148.5413 | 0.35492 | 0.33287 | 23.8983 | 127.1485 | 4416 | 4317 | 1556650334.1357 | 1556650324.1357 | 1556650329.1357 | 8353 | 1556650314.0595 | 140.9723 | -0.8014% | 0.8014%
15 | 22.9 | 151 | 154.7147 | 159.0843 | 0.40707 | 0.38502 | 23.9161 | 134.8695 | 4716 | 4617 | 1556650364.2916 | 1556650354.2916 | 1556650359.2916 | 8950 | 1556650344.2118 | 149.7973 | -0.7965% | 0.7965%
16 | 22.9 | 165.6667 | 173.2102 | 177.1244 | 0.50459 | 0.48253 | 23.9406 | 148.0097 | 5016 | 4917 | 1556650394.427 | 1556650384.427 | 1556650389.427 | 9547 | 1556650374.3715 | 164.2356 | -0.8638% | 0.8638%
17 | 22.925 | 173.54 | 184.0784 | 187.7664 | 0.567 | 0.54494 | 23.9628 | 155.7324 | 5316 | 5216 | 1556650424.5576 | 1556650414.5576 | 1556650419.5576 | 10143 | 1556650404.4825 | 172.374 | -0.6719% | 0.6719%
18 | 22.9253 | 187 | 203.4577 | 206.8006 | 0.68775 | 0.6657 | 23.9754 | 169.5047 | 5615 | 5516 | 1556650454.6908 | 1556650444.6908 | 1556650449.6908 | 10740 | 1556650434.6327 | 186.2511 | -0.4005% | 0.4005%
19 | 22.9202 | 196.9091 | 222.4437 | 225.5054 | 0.81776 | 0.79571 | 23.9865 | 182.9946 | 5915 | 5816 | 1556650484.8287 | 1556650474.8287 | 1556650479.8287 | 11336 | 1556650464.7489 | 199.0576 | 1.091% | 1.091%
20 | 22.9101 | 220 | 259.2819 | 261.9133 | 1.1032 | 1.0811 | 23.9798 | 209.1703 | 6215 | 6116 | 1556650514.9845 | 1556650504.9845 | 1556650509.9845 | 11933 | 1556650494.9085 | 221.6789 | 0.7631% | 0.7631%
21 | 22.9303 | 227.5152 | 269.3219 | 271.8561 | 1.1885 | 1.1665 | 23.9781 | 216.3052 | 6515 | 6416 | 1556650545.1408 | 1556650535.1408 | 1556650540.1408 | 12530 | 1556650525.0605 | 227.3345 | -0.07942% | 0.07942%
22 | 22.9192 | 232.8889 | 277.6042 | 280.0635 | 1.2613 | 1.2393 | 23.9863 | 222.1903 | 6815 | 6716 | 1556650575.2783 | 1556650565.2783 | 1556650570.2783 | 13127 | 1556650555.2212 | 231.8355 | -0.4523% | 0.4523%
23 | 22.953 | 233.12 | 278.0895 | 280.5446 | 1.2656 | 1.2436 | 23.9942 | 222.535 | 7115 | 7015 | 1556650605.412 | 1556650595.412 | 1556650600.412 | 13723 | 1556650585.3354 | 232.0947 | -0.4398% | 0.4398%
24 | 22.975 | 236 | 285.3198 | 287.7134 | 1.3311 | 1.309 | 24.0051 | 227.6699 | 7415 | 7315 | 1556650635.5651 | 1556650625.5651 | 1556650630.5651 | 14320 | 1556650615.4886 | 235.895 | -0.04449% | 0.04449%
25 | 23 | 240 | 294.1312 | 296.4537 | 1.4131 | 1.3911 | 24.0177 | 233.9324 | 7715 | 7615 | 1556650665.7173 | 1556650655.7173 | 1556650660.7173 | 14917 | 1556650645.6416 | 240.3733 | 0.1555% | 0.1555%
26 | 22.9838 | 253.101 | 323.1437 | 325.2591 | 1.7011 | 1.679 | 24.0159 | 254.5293 | 8014 | 7915 | 1556650695.8703 | 1556650685.8703 | 1556650690.8703 | 15514 | 1556650675.7931 | 253.93 | 0.3275% | 0.3275%
27 | 22.9475 | 283.2222 | 369.9298 | 371.779 | 2.2227 | 2.2006 | 23.9893 | 287.7924 | 8314 | 8215 | 1556650726.0051 | 1556650716.0051 | 1556650721.0051 | 16111 | 1556650705.9476 | 274.8698 | -2.949% | 2.949%
28 | 22.913 | 297.78 | 390.9953 | 392.7451 | 2.4807 | 2.4586 | 23.9629 | 302.7612 | 8614 | 8514 | 1556650756.1416 | 1556650746.1416 | 1556650751.1416 | 16707 | 1556650736.0626 | 290.5221 | -2.437% | 2.437%
29 | 22.9091 | 309.101 | 404.8599 | 406.55 | 2.6582 | 2.6362 | 23.9486 | 312.6126 | 8914 | 8815 | 1556650786.299 | 1556650776.299 | 1556650781.299 | 17304 | 1556650766.2206 | 300.824 | -2.678% | 2.678%
30 | 22.9 | 319.9394 | 422.7265 | 424.3453 | 2.8963 | 2.8742 | 23.928 | 325.3076 | 9214 | 9115 | 1556650816.4583 | 1556650806.4583 | 1556650811.4583 | 17901 | 1556650796.3774 | 314.0994 | -1.825% | 1.825%
31 | 22.8323 | 334 | 442.1761 | 443.7237 | 3.1673 | 3.1452 | 23.887 | 339.1281 | 9514 | 9415 | 1556650846.6122 | 1556650836.6122 | 1556650841.6122 | 18498 | 1556650826.5392 | 328.551 | -1.631% | 1.631%
32 | 22.8758 | 341.7374 | 454.9589 | 456.4631 | 3.3519 | 3.3298 | 23.8764 | 348.2111 | 9814 | 9715 | 1556650876.7597 | 1556650866.7597 | 1556650871.7597 | 19095 | 1556650856.6853 | 338.0491 | -1.079% | 1.079%
33 | 22.836 | 355 | 474.4187 | 475.8614 | 3.6429 | 3.6208 | 23.8696 | 362.0378 | 10114 | 10014 | 1556650906.8928 | 1556650896.8928 | 1556650901.8928 | 19692 | 1556650886.8341 | 352.5084 | -0.7019% | 0.7019%
34 | 22.8606 | 369.697 | 494.0559 | 495.4414 | 3.9489 | 3.9269 | 23.8604 | 375.9914 | 10413 | 10314 | 1556650937.0226 | 1556650927.0226 | 1556650932.0226 | 20288 | 1556650916.9515 | 367.0994 | -0.7026% | 0.7026%
35 | 22.8596 | 370.5051 | 493.072 | 494.4602 | 3.9334 | 3.9114 | 23.8531 | 375.2926 | 10713 | 10614 | 1556650967.1522 | 1556650957.1522 | 1556650962.1522 | 20885 | 1556650947.0938 | 366.3683 | -1.117% | 1.117%
36 | 22.889 | 382.98 | 512.317 | 513.6532 | 4.2446 | 4.2226 | 23.8586 | 388.9667 | 11013 | 10913 | 1556650997.2854 | 1556650987.2854 | 1556650992.2854 | 21481 | 1556650977.2107 | 380.668 | -0.6037% | 0.6037%
37 | 22.806 | 401.62 | 530.2827 | 531.5737 | 4.5462 | 4.5242 | 23.8428 | 401.733 | 11313 | 11213 | 1556651027.4412 | 1556651017.4412 | 1556651022.4412 | 22078 | 1556651007.3601 | 394.0171 | -1.893% | 1.893%
38 | 22.865 | 411.76 | 540.3384 | 541.6054 | 4.7193 | 4.6972 | 23.8508 | 408.878 | 11613 | 11513 | 1556651057.602 | 1556651047.602 | 1556651052.602 | 22675 | 1556651037.5222 | 401.4888 | -2.494% | 2.494%
39 | 22.9 | 427.303 | 558.0736 | 559.3005 | 5.0324 | 5.0104 | 23.8682 | 421.4797 | 11912 | 11813 | 1556651087.7377 | 1556651077.7377 | 1556651082.7377 | 23272 | 1556651067.6819 | 414.6666 | -2.957% | 2.957%
40 | 22.9 | 437.0909 | 569.066 | 570.2694 | 5.2314 | 5.2093 | 23.8872 | 429.2905 | 12212 | 12113 | 1556651117.8738 | 1556651107.8738 | 1556651112.8738 | 23868 | 1556651097.7936 | 422.8343 | -3.262% | 3.262%
41 | 22.9 | 451.8788 | 586.9602 | 588.127 | 5.5642 | 5.5421 | 23.8861 | 442.0036 | 12512 | 12413 | 1556651148.0325 | 1556651138.0325 | 1556651143.0325 | 24465 | 1556651127.9539 | 436.1303 | -3.485% | 3.485%
42 | 22.9404 | 462.1818 | 603.9111 | 605.0452 | 5.8883 | 5.8663 | 23.9147 | 454.0463 | 12812 | 12713 | 1556651178.1853 | 1556651168.1853 | 1556651173.1853 | 25062 | 1556651158.111 | 448.7253 | -2.912% | 2.912%
43 | 22.95 | 461.62 | 604.0534 | 605.1874 | 5.8907 | 5.8687 | 23.935 | 454.148 | 13112 | 13012 | 1556651208.3155 | 1556651198.3155 | 1556651203.3155 | 25659 | 1556651188.2595 | 448.8311 | -2.77% | 2.77%
44 | 22.946 | 475.4 | 625.9675 | 627.0619 | 6.3242 | 6.3021 | 23.9386 | 469.7086 | 13412 | 13312 | 1556651238.4492 | 1556651228.4492 | 1556651233.4492 | 26255 | 1556651218.3714 | 465.114 | -2.164% | 2.164%
45 | 23 | 488.3 | 641.5795 | 642.6473 | 6.6422 | 6.6202 | 23.9491 | 480.8032 | 13712 | 13612 | 1556651268.6034 | 1556651258.6034 | 1556651263.6034 | 26852 | 1556651248.5269 | 476.7142 | -2.373% | 2.373%
46 | 23 | 496.9 | 651.5301 | 652.5816 | 6.8494 | 6.8274 | 23.9376 | 487.871 | 14012 | 13912 | 1556651298.7567 | 1556651288.7567 | 1556651293.7567 | 27449 | 1556651278.6799 | 484.1078 | -2.574% | 2.574%
47 | 22.9364 | 505.7273 | 667.7479 | 668.7738 | 7.1941 | 7.1721 | 23.9122 | 499.3996 | 14311 | 14212 | 1556651328.9078 | 1556651318.9078 | 1556651323.9078 | 28046 | 1556651308.8334 | 496.1581 | -1.892% | 1.892%
48 | 22.9929 | 516.596 | 690.7726 | 691.7643 | 7.6973 | 7.6752 | 23.9129 | 515.7442 | 14611 | 14512 | 1556651359.038 | 1556651349.038 | 1556651354.038 | 28643 | 1556651338.9823 | 513.2662 | -0.6446% | 0.6446%
49 | 23 | 521 | 698.1817 | 699.163 | 7.8627 | 7.8407 | 23.9162 | 521.0151 | 14911 | 14811 | 1556651389.1698 | 1556651379.1698 | 1556651384.1698 | 29239 | 1556651369.0937 | 518.7715 | -0.4277% | 0.4277%
50 | 23 | 532.9 | 712.6256 | 713.587 | 8.1902 | 8.1682 | 23.9243 | 531.2785 | 15211 | 15111 | 1556651419.3197 | 1556651409.3197 | 1556651414.3197 | 29836 | 1556651399.2459 | 529.5037 | -0.6373% | 0.6373%
51 | 22.93 | 539.18 | 726.4572 | 727.4003 | 8.5108 | 8.4888 | 23.9094 | 541.1116 | 15511 | 15411 | 1556651449.4669 | 1556651439.4669 | 1556651444.4669 | 30433 | 1556651429.3936 | 539.7811 | 0.1115% | 0.1115%
52 | 22.92 | 542.1 | 733.7674 | 734.7012 | 8.6825 | 8.6604 | 23.912 | 546.3039 | 15811 | 15711 | 1556651479.6195 | 1556651469.6195 | 1556651474.6195 | 31030 | 1556651459.5403 | 545.2128 | 0.5742% | 0.5742%
53 | 22.9 | 549.9495 | 748.8642 | 749.7791 | 9.0425 | 9.0204 | 23.9127 | 557.0336 | 16110 | 16011 | 1556651509.7657 | 1556651499.7657 | 1556651504.7657 | 31627 | 1556651489.6987 | 556.4301 | 1.178% | 1.178%
54 | 22.94 | 555.9 | 758.6957 | 759.5988 | 9.2806 | 9.2586 | 23.9206 | 564.0217 | 16410 | 16310 | 1556651539.8916 | 1556651529.8916 | 1556651534.8916 | 32224 | 1556651519.8327 | 563.7353 | 1.409% | 1.409%
55 | 22.9 | 569.28 | 774.9751 | 775.8591 | 9.6839 | 9.6619 | 23.8683 | 575.5949 | 16710 | 16610 | 1556651570.0267 | 1556651560.0267 | 1556651565.0267 | 32820 | 1556651549.9505 | 575.8314 | 1.151% | 1.151%
56 | 22.905 | 582.58 | 789.7496 | 790.6171 | 10.0552 | 10.0332 | 23.8865 | 586.093 | 17010 | 16910 | 1556651600.1818 | 1556651590.1818 | 1556651595.1818 | 33417 | 1556651580.1028 | 586.8094 | 0.726% | 0.726%
57 | 22.88 | 591.88 | 798.6668 | 799.5246 | 10.2839 | 10.2618 | 23.8629 | 592.43 | 17310 | 17210 | 1556651630.3416 | 1556651620.3416 | 1556651625.3416 | 34014 | 1556651610.2607 | 593.4351 | 0.2627% | 0.2627%
58 | 22.912 | 605.24 | 815.8369 | 816.6767 | 10.7286 | 10.7066 | 23.8967 | 604.6308 | 17610 | 17510 | 1556651660.5012 | 1556651650.5012 | 1556651655.5012 | 34611 | 1556651640.4225 | 606.193 | 0.1575% | 0.1575%
59 | 22.94 | 614 | 829.5405 | 830.3665 | 11.0907 | 11.0687 | 23.912 | 614.3677 | 17910 | 17810 | 1556651690.6607 | 1556651680.6607 | 1556651685.6607 | 35208 | 1556651670.58 | 616.3753 | 0.3868% | 0.3868%
60 | 22.94 | 628.7 | 845.8918 | 846.7018 | 11.5318 | 11.5097 | 23.9021 | 625.986 | 18210 | 18110 | 1556651720.8193 | 1556651710.8193 | 1556651715.8193 | 35805 | 1556651700.7414 | 628.5248 | -0.02787% | 0.02787%
61 | 22.865 | 635.04 | 853.3522 | 854.1551 | 11.7367 | 11.7147 | 23.8767 | 631.2868 | 18510 | 18410 | 1556651750.9756 | 1556651740.9756 | 1556651745.9756 | 36402 | 1556651730.8972 | 634.0681 | -0.153% | 0.153%
62 | 22.883 | 646.1 | 869.807 | 870.5947 | 12.1939 | 12.1718 | 23.8515 | 642.9762 | 18810 | 18710 | 1556651781.1325 | 1556651771.1325 | 1556651776.1325 | 36999 | 1556651761.054 | 646.2946 | 0.03012% | 0.03012%
63 | 22.9828 | 656.3131 | 885.2295 | 886.0036 | 12.6274 | 12.6054 | 23.8962 | 653.936 | 19109 | 19010 | 1556651811.2869 | 1556651801.2869 | 1556651806.2869 | 37596 | 1556651791.211 | 657.754 | 0.2195% | 0.2195%
64 | 23 | 661 | 893.3409 | 894.108 | 12.8587 | 12.8366 | 23.9156 | 659.6954 | 19409 | 19310 | 1556651841.4185 | 1556651831.4185 | 1556651836.4185 | 38193 | 1556651821.3627 | 663.781 | 0.4207% | 0.4207%
65 | 23 | 669.2 | 907.475 | 908.2301 | 13.2684 | 13.2464 | 23.9079 | 669.7428 | 19709 | 19609 | 1556651871.5517 | 1556651861.5517 | 1556651866.5517 | 38789 | 1556651851.4742 | 674.2831 | 0.7596% | 0.7596%
66 | 23.02 | 682.5 | 924.4162 | 925.1575 | 13.7665 | 13.7445 | 23.9311 | 681.7785 | 20009 | 19909 | 1556651901.6862 | 1556651891.6862 | 1556651896.6862 | 39386 | 1556651881.6292 | 686.8709 | 0.6404% | 0.6404%
67 | 22.9596 | 692.6465 | 939.5484 | 940.2779 | 14.2191 | 14.1971 | 23.954 | 692.5322 | 20308 | 20209 | 1556651931.8207 | 1556651921.8207 | 1556651926.8207 | 39982 | 1556651911.7432 | 698.1147 | 0.7895% | 0.7895%
68 | 22.933 | 697.06 | 945.4361 | 946.161 | 14.3995 | 14.3774 | 23.9156 | 696.7192 | 20609 | 20509 | 1556651961.9739 | 1556651951.9739 | 1556651956.9739 | 40579 | 1556651941.8983 | 702.4894 | 0.7789% | 0.7789%
69 | 22.8677 | 706.3232 | 958.9234 | 959.6379 | 14.8159 | 14.7939 | 23.8489 | 706.3035 | 20908 | 20809 | 1556651992.1282 | 1556651982.1282 | 1556651987.1282 | 41176 | 1556651972.0494 | 712.5109 | 0.876% | 0.876%
70 | 22.9253 | 715.9596 | 975.5569 | 976.2592 | 15.3339 | 15.3118 | 23.8433 | 718.1213 | 21208 | 21109 | 1556652022.2632 | 1556652012.2632 | 1556652017.2632 | 41773 | 1556652002.2071 | 724.8701 | 1.245% | 1.245%
71 | 22.9657 | 732.6263 | 994.672 | 995.3609 | 15.9388 | 15.9167 | 23.8627 | 731.7053 | 21508 | 21409 | 1556652052.3979 | 1556652042.3979 | 1556652047.3979 | 42369 | 1556652032.3193 | 739.0733 | 0.88% | 0.88%
72 | 22.84 | 739.6 | 1006.9739 | 1007.6544 | 16.3354 | 16.3134 | 23.8534 | 740.4438 | 21808 | 21708 | 1556652082.5532 | 1556652072.5532 | 1556652077.5532 | 42966 | 1556652062.4764 | 748.214 | 1.165% | 1.165%
73 | 22.9 | 751 | 1025.5544 | 1026.2225 | 16.9437 | 16.9217 | 23.8408 | 753.6481 | 22108 | 22008 | 1556652112.6896 | 1556652102.6896 | 1556652107.6896 | 43563 | 1556652092.63 | 762.0199 | 1.467% | 1.467%
74 | 22.9 | 761.5051 | 1031.7547 | 1032.4188 | 17.1492 | 17.1271 | 23.837 | 758.0548 | 22407 | 22308 | 1556652142.805 | 1556652132.805 | 1556652137.805 | 44159 | 1556652122.7491 | 766.6269 | 0.6726% | 0.6726%
75 | 22.8343 | 773.4242 | 1042.8684 | 1043.5254 | 17.5216 | 17.4996 | 23.8113 | 765.9524 | 22707 | 22608 | 1556652172.9395 | 1556652162.9395 | 1556652167.9395 | 44755 | 1556652152.8609 | 774.8848 | 0.1888% | 0.1888%
76 | 22.8495 | 785.2828 | 1056.477 | 1057.1255 | 17.9811 | 17.9591 | 23.8143 | 775.619 | 23007 | 22908 | 1556652203.0763 | 1556652193.0763 | 1556652198.0763 | 45352 | 1556652183.0181 | 784.9964 | -0.03647% | 0.03647%
77 | 22.91 | 806.8 | 1078.2236 | 1078.8591 | 18.7267 | 18.7047 | 23.8356 | 791.0734 | 23307 | 23207 | 1556652233.2093 | 1556652223.2093 | 1556652228.2093 | 45948 | 1556652213.1346 | 801.1548 | -0.6997% | 0.6997%
78 | 22.8596 | 815.5556 | 1091.6635 | 1092.2911 | 19.1982 | 19.1761 | 23.8011 | 800.6236 | 23606 | 23507 | 1556652263.3428 | 1556652253.3428 | 1556652258.3428 | 46545 | 1556652243.2841 | 811.1411 | -0.5413% | 0.5413%
79 | 22.8545 | 828.3232 | 1103.7179 | 1104.3386 | 19.625 | 19.603 | 23.7857 | 809.1862 | 23906 | 23807 | 1556652293.4781 | 1556652283.4781 | 1556652288.4781 | 47141 | 1556652273.4016 | 820.0979 | -0.993% | 0.993%
80 | 22.9 | 844.66 | 1124.8937 | 1125.5027 | 20.3825 | 20.3604 | 23.8142 | 824.2352 | 24206 | 24106 | 1556652323.6328 | 1556652313.6328 | 1556652318.6328 | 47738 | 1556652303.5546 | 835.8322 | -1.045% | 1.045%
81 | 22.9 | 854.101 | 1138.7596 | 1139.3613 | 20.8871 | 20.8651 | 23.8202 | 834.0844 | 24506 | 24407 | 1556652353.7897 | 1556652343.7897 | 1556652348.7897 | 48335 | 1556652333.7111 | 846.135 | -0.9327% | 0.9327%
82 | 22.9 | 865.8 | 1153.4285 | 1154.0226 | 21.4272 | 21.4052 | 23.8329 | 844.5114 | 24806 | 24706 | 1556652383.9424 | 1556652373.9424 | 1556652378.9424 | 48932 | 1556652363.8684 | 857.0345 | -1.012% | 1.012%
83 | 22.882 | 877.35 | 1174.0492 | 1174.6328 | 22.2007 | 22.1786 | 23.8159 | 859.1636 | 25106 | 25006 | 1556652414.0956 | 1556652404.0956 | 1556652409.0956 | 49529 | 1556652394.0163 | 872.3563 | -0.5692% | 0.5692%
84 | 22.917 | 885.86 | 1185.372 | 1185.9501 | 22.6278 | 22.6057 | 23.8523 | 867.205 | 25406 | 25306 | 1556652444.252 | 1556652434.252 | 1556652439.252 | 50126 | 1556652424.1749 | 880.7695 | -0.5746% | 0.5746%
85 | 22.91 | 898.52 | 1203.5971 | 1204.1664 | 23.3285 | 23.3064 | 23.8493 | 880.1562 | 25706 | 25606 | 1556652474.4053 | 1556652464.4053 | 1556652469.4053 | 50723 | 1556652454.329 | 894.3113 | -0.4684% | 0.4684%
86 | 22.9 | 908.5 | 1218.2601 | 1218.8225 | 23.9004 | 23.8783 | 23.8419 | 890.5759 | 26006 | 25906 | 1556652504.5601 | 1556652494.5601 | 1556652499.5601 | 51320 | 1556652484.4815 | 905.2064 | -0.3625% | 0.3625%
87 | 22.915 | 922.02 | 1237.4633 | 1238.017 | 24.6592 | 24.6371 | 23.841 | 904.2231 | 26306 | 26206 | 1556652534.6983 | 1556652524.6983 | 1556652529.6983 | 51917 | 1556652514.6387 | 919.475 | -0.276% | 0.276%
88 | 22.9242 | 927.3636 | 1248.3903 | 1248.9391 | 25.097 | 25.075 | 23.8312 | 911.9873 | 26605 | 26506 | 1556652564.8281 | 1556652554.8281 | 1556652559.8281 | 52513 | 1556652544.7579 | 927.5941 | 0.02485% | 0.02485%
89 | 22.9 | 939.899 | 1269.3649 | 1269.9047 | 25.9471 | 25.9251 | 23.8259 | 926.8914 | 26905 | 26806 | 1556652594.9773 | 1556652584.9773 | 1556652589.9773 | 53110 | 1556652574.8984 | 943.1789 | 0.349% | 0.349%
90 | 23 | 948.1616 | 1280.6885 | 1281.2236 | 26.4097 | 26.3877 | 23.8486 | 934.9357 | 27205 | 27106 | 1556652625.1345 | 1556652615.1345 | 1556652620.1345 | 53707 | 1556652605.0563 | 951.5927 | 0.3619% | 0.3619%
91 | 22.9505 | 964.101 | 1304.4977 | 1305.023 | 27.4007 | 27.3786 | 23.8412 | 951.8537 | 27505 | 27406 | 1556652655.2878 | 1556652645.2878 | 1556652650.2878 | 54304 | 1556652635.2128 | 969.2837 | 0.5376% | 0.5376%
92 | 22.9354 | 969.5758 | 1311.5806 | 1312.103 | 27.7 | 27.6779 | 23.8286 | 956.8836 | 27805 | 27706 | 1556652685.4324 | 1556652675.4324 | 1556652680.4324 | 54901 | 1556652665.3627 | 974.5465 | 0.5127% | 0.5127%
93 | 23.005 | 979.58 | 1328.7406 | 1329.2563 | 28.428 | 28.406 | 23.838 | 969.0787 | 28105 | 28005 | 1556652715.5828 | 1556652705.5828 | 1556652710.5828 | 55498 | 1556652695.5021 | 987.297 | 0.7878% | 0.7878%
94 | 22.967 | 990.1 | 1349.315 | 1349.8228 | 29.3157 | 29.2937 | 23.8262 | 983.6985 | 28405 | 28305 | 1556652745.74 | 1556652735.74 | 1556652740.74 | 56095 | 1556652725.6634 | 1002.5844 | 1.261% | 1.261%
95 | 22.959 | 1013.02 | 1364.6627 | 1365.1649 | 29.9843 | 29.9623 | 23.8416 | 994.6046 | 28705 | 28605 | 1556652775.8968 | 1556652765.8968 | 1556652770.8968 | 56692 | 1556652755.8166 | 1013.9883 | 0.09558% | 0.09558%
96 | 22.945 | 1023.1 | 1379.7266 | 1380.2232 | 30.6505 | 30.6285 | 23.8312 | 1005.3066 | 29005 | 28905 | 1556652806.0568 | 1556652796.0568 | 1556652801.0568 | 57289 | 1556652785.977 | 1025.1812 | 0.2034% | 0.2034%
97 | 22.955 | 1032.2 | 1394.9113 | 1395.4026 | 31.3297 | 31.3077 | 23.819 | 1016.0956 | 29305 | 29205 | 1556652836.2096 | 1556652826.2096 | 1556652831.2096 | 57886 | 1556652816.1367 | 1036.464 | 0.4131% | 0.4131%
98 | 22.95 | 1041.28 | 1409.1591 | 1409.6453 | 31.9735 | 31.9514 | 23.8104 | 1026.2196 | 29605 | 29505 | 1556652866.357 | 1556652856.357 | 1556652861.357 | 58483 | 1556652846.2826 | 1047.0505 | 0.5542% | 0.5542%
99 | 22.9 | 1056 | 1429.2604 | 1429.7398 | 32.8964 | 32.8743 | 23.7666 | 1040.5028 | 29905 | 29805 | 1556652896.5128 | 1556652886.5128 | 1556652891.5128 | 59080 | 1556652876.4314 | 1061.9864 | 0.5669% | 0.5669%
100 | 22.9 | 1057.48 | 1430.801 | 1431.2798 | 32.9707 | 32.9487 | 23.7353 | 1041.5975 | 30204 | 30104 | 1556652926.5876 | 1556652916.5876 | 1556652921.5876 | 59677 | 1556652906.5941 | 1063.1311 | 0.5344% | 0.5344%
[17 empty] | -0.0844% | 1.023% | avg
[18 empty] | 4.588% | max
[18 empty] | 0.02485% | min

## 20sec data window
Tunnel Setting | avgHotWireTemperature | avgHotWireVelocity | avgPitotCalculatedVelocity | avgPitotCalculatedVelocityRaw | avgPitotPressureRaw | avgPitotPressureZero | avgPitotTemperature | avgPitotVelocity | calibrationSensorIndexEnd | calibrationSensorIndexStart | calibrationTimeEnd | calibrationTimeStart | middleTime | startingIndex | startingTime | Calibrated Pitot Velocity | Error in Calibrated Velocity
0 | 23.9126 | 0 | 5.5532 | 37.4724 | 0.02255 | 0.00049525 | 24.3866 | 14.2404 | 270 | 71 | 1556649917.1544 | 1556649897.1544 | 1556649907.1544 | 0 | 1556649892.0691 | 6.2288 | #DIV/0!
1 | 23.9151 | 9.794 | 19.8311 | 42.0303 | 0.028371 | 0.006316 | 24.3717 | 38.8276 | 570 | 371 | 1556649947.2981 | 1556649927.2981 | 1556649937.2981 | 597 | 1556649922.2397 | 21.9443 | 124.1%
2 | 23.8256 | 21.4121 | 25.5204 | 44.9924 | 0.032517 | 0.010462 | 24.3181 | 42.9849 | 869 | 670 | 1556649977.415 | 1556649957.415 | 1556649967.415 | 1193 | 1556649952.3565 | 28.0865 | 31.17%
3 | 23.6704 | 39.4925 | 36.9495 | 52.3254 | 0.043991 | 0.021936 | 24.2441 | 51.0218 | 1169 | 970 | 1556650007.5321 | 1556649987.5321 | 1556649997.5321 | 1789 | 1556649982.4735 | 40.2186 | 1.839%
4 | 23.5101 | 45.3518 | 39.6167 | 54.2387 | 0.047278 | 0.025223 | 24.1724 | 53.0134 | 1468 | 1269 | 1556650037.6703 | 1556650017.6703 | 1556650027.6703 | 2385 | 1556650012.5906 | 43.0101 | -5.163%
5 | 23.3809 | 62.3116 | 57.448 | 68.3545 | 0.075105 | 0.05305 | 24.1096 | 65.6765 | 1768 | 1569 | 1556650067.8232 | 1556650047.8232 | 1556650057.8232 | 2982 | 1556650042.7499 | 61.2865 | -1.645%
6 | 23.2126 | 69.7576 | 64.3818 | 74.2749 | 0.088699 | 0.066644 | 24.0379 | 70.6525 | 2067 | 1869 | 1556650097.9537 | 1556650077.9537 | 1556650087.9537 | 3579 | 1556650072.8965 | 68.212 | -2.216%
7 | 23.0844 | 79.6784 | 75.5566 | 84.1442 | 0.11386 | 0.091806 | 23.977 | 78.6204 | 2367 | 2168 | 1556650128.0866 | 1556650108.0866 | 1556650118.0866 | 4175 | 1556650103.0109 | 79.1595 | -0.6513%
8 | 22.998 | 88.2915 | 86.0621 | 93.6905 | 0.14119 | 0.11913 | 23.9283 | 86.0796 | 2667 | 2468 | 1556650158.2215 | 1556650138.2215 | 1556650148.2215 | 4772 | 1556650133.1623 | 89.2107 | 1.041%
9 | 22.9075 | 97.2965 | 95.9679 | 102.8635 | 0.17021 | 0.14815 | 23.8925 | 93.1253 | 2966 | 2767 | 1556650188.359 | 1556650168.359 | 1556650178.359 | 5368 | 1556650163.2808 | 98.4746 | 1.211%
10 | 22.9 | 97.397 | 95.4069 | 102.3398 | 0.16849 | 0.14643 | 23.8715 | 92.719 | 3266 | 3067 | 1556650218.5168 | 1556650198.5168 | 1556650208.5168 | 5965 | 1556650193.4373 | 97.9554 | 0.5734%
11 | 22.9 | 106.9648 | 104.775 | 111.1249 | 0.19866 | 0.1766 | 23.8667 | 99.3828 | 3566 | 3367 | 1556650248.674 | 1556650228.674 | 1556650238.674 | 6562 | 1556650223.5963 | 106.5368 | -0.4002%
12 | 22.8598 | 114.2211 | 113.9677 | 119.8314 | 0.23101 | 0.20895 | 23.8665 | 105.9155 | 3866 | 3667 | 1556650278.8253 | 1556650258.8253 | 1556650268.8253 | 7159 | 1556650253.7517 | 114.7771 | 0.4868%
13 | 22.9 | 123.7487 | 123.3489 | 128.7865 | 0.26681 | 0.24476 | 23.881 | 112.5812 | 4166 | 3967 | 1556650308.9792 | 1556650288.9792 | 1556650298.9792 | 7756 | 1556650283.8989 | 123.0024 | -0.6031%
14 | 22.9 | 140.7487 | 143.7245 | 148.4177 | 0.35433 | 0.33228 | 23.8982 | 127.0586 | 4466 | 4267 | 1556650339.1357 | 1556650319.1357 | 1556650329.1357 | 8353 | 1556650314.0595 | 140.2268 | -0.3708%
15 | 22.9 | 150.3869 | 154.619 | 158.9912 | 0.4066 | 0.38454 | 23.9156 | 134.8009 | 4766 | 4567 | 1556650369.2916 | 1556650349.2916 | 1556650359.2916 | 8950 | 1556650344.2118 | 149.0765 | -0.8714%
16 | 22.9176 | 165.3819 | 172.9841 | 176.9034 | 0.50333 | 0.48127 | 23.9403 | 147.8495 | 5066 | 4867 | 1556650399.427 | 1556650379.427 | 1556650389.427 | 9547 | 1556650374.3715 | 163.4268 | -1.182%
17 | 22.9226 | 173.3819 | 184.0956 | 187.7833 | 0.56711 | 0.54505 | 23.9606 | 155.7452 | 5365 | 5166 | 1556650429.5576 | 1556650409.5576 | 1556650419.5576 | 10143 | 1556650404.4825 | 171.7633 | -0.9336%
18 | 22.9186 | 186.6683 | 203.4697 | 206.8123 | 0.68784 | 0.66578 | 23.9735 | 169.513 | 5665 | 5466 | 1556650459.6908 | 1556650439.6908 | 1556650449.6908 | 10740 | 1556650434.6327 | 185.6746 | -0.5324%
19 | 22.9221 | 196.402 | 222.179 | 225.2443 | 0.81587 | 0.79382 | 23.9854 | 182.8068 | 5965 | 5766 | 1556650489.8287 | 1556650469.8287 | 1556650479.8287 | 11336 | 1556650464.7489 | 198.3559 | 0.9948%
20 | 22.9095 | 219.3467 | 259.6311 | 262.259 | 1.1061 | 1.084 | 23.9794 | 209.4185 | 6265 | 6066 | 1556650519.9845 | 1556650499.9845 | 1556650509.9845 | 11933 | 1556650494.9085 | 221.5189 | 0.9903%
21 | 22.9271 | 226.8744 | 268.9269 | 271.4648 | 1.1851 | 1.163 | 23.9778 | 216.024 | 6565 | 6366 | 1556650550.1408 | 1556650530.1408 | 1556650540.1408 | 12530 | 1556650525.0605 | 226.8089 | -0.02886%
22 | 22.9402 | 233.005 | 277.7336 | 280.1918 | 1.2625 | 1.2404 | 23.9859 | 222.2817 | 6865 | 6666 | 1556650580.2783 | 1556650560.2783 | 1556650570.2783 | 13127 | 1556650555.2212 | 231.6522 | -0.5806%
23 | 22.9357 | 232.2714 | 277.6903 | 280.149 | 1.2621 | 1.24 | 23.9936 | 222.2504 | 7164 | 6965 | 1556650610.412 | 1556650590.412 | 1556650600.412 | 13723 | 1556650585.3354 | 231.6288 | -0.2766%
24 | 22.9583 | 235.9397 | 285.6395 | 288.0304 | 1.334 | 1.312 | 24.0038 | 227.8977 | 7464 | 7265 | 1556650640.5651 | 1556650620.5651 | 1556650630.5651 | 14320 | 1556650615.4886 | 235.8605 | -0.03357%
25 | 23 | 239.9598 | 294.5423 | 296.8616 | 1.417 | 1.395 | 24.0164 | 234.2244 | 7764 | 7565 | 1556650670.7173 | 1556650650.7173 | 1556650660.7173 | 14917 | 1556650645.6416 | 240.4413 | 0.2007%
26 | 22.9668 | 252.1658 | 320.4936 | 322.6264 | 1.6737 | 1.6516 | 24.0173 | 252.6083 | 8064 | 7865 | 1556650700.8703 | 1556650680.8703 | 1556650690.8703 | 15514 | 1556650675.7931 | 252.8386 | 0.2668%
27 | 22.9276 | 281.0905 | 368.3852 | 370.242 | 2.2043 | 2.1823 | 23.9909 | 286.6836 | 8364 | 8165 | 1556650731.0051 | 1556650711.0051 | 1556650721.0051 | 16111 | 1556650705.9476 | 273.6696 | -2.64%
28 | 22.9256 | 297.3317 | 390.9686 | 392.7185 | 2.4803 | 2.4583 | 23.9644 | 302.742 | 8664 | 8465 | 1556650761.1416 | 1556650741.1416 | 1556650751.1416 | 16707 | 1556650736.0626 | 290.4465 | -2.316%
29 | 22.9196 | 308.5477 | 404.6027 | 406.2938 | 2.6549 | 2.6328 | 23.9487 | 312.4293 | 8964 | 8765 | 1556650791.299 | 1556650771.299 | 1556650781.299 | 17304 | 1556650766.2206 | 300.5752 | -2.584%
30 | 22.9095 | 319.3367 | 422.3593 | 423.9794 | 2.8913 | 2.8692 | 23.9274 | 325.0467 | 9264 | 9065 | 1556650821.4583 | 1556650801.4583 | 1556650811.4583 | 17901 | 1556650796.3774 | 313.7664 | -1.744%
31 | 22.8442 | 333.5879 | 442.1221 | 443.6699 | 3.1665 | 3.1444 | 23.886 | 339.0894 | 9564 | 9365 | 1556650851.6122 | 1556650831.6122 | 1556650841.6122 | 18498 | 1556650826.5392 | 328.448 | -1.541%
32 | 22.8477 | 340.8643 | 454.6668 | 456.172 | 3.3476 | 3.3255 | 23.8769 | 348.0035 | 9864 | 9665 | 1556650881.7597 | 1556650861.7597 | 1556650871.7597 | 19095 | 1556650856.6853 | 337.7673 | -0.9086%
33 | 22.8447 | 354.3317 | 474.382 | 475.8248 | 3.6423 | 3.6203 | 23.8695 | 362.0115 | 10163 | 9964 | 1556650911.8928 | 1556650891.8928 | 1556650901.8928 | 19692 | 1556650886.8341 | 352.4135 | -0.5414%
34 | 22.8503 | 369.4975 | 493.5393 | 494.9262 | 3.9408 | 3.9187 | 23.8583 | 375.6242 | 10463 | 10264 | 1556650942.0226 | 1556650922.0226 | 1556650932.0226 | 20288 | 1556650916.9515 | 366.6453 | -0.7719%
35 | 22.8724 | 371.1457 | 493.5472 | 494.934 | 3.941 | 3.9189 | 23.8535 | 375.6301 | 10763 | 10564 | 1556650972.1522 | 1556650952.1522 | 1556650962.1522 | 20885 | 1556650947.0938 | 366.6511 | -1.211%
36 | 22.8829 | 382.4874 | 511.6057 | 512.9438 | 4.2329 | 4.2108 | 23.8612 | 388.4609 | 11063 | 10864 | 1556651002.2854 | 1556650982.2854 | 1556650992.2854 | 21481 | 1556650977.2107 | 380.0666 | -0.6329%
37 | 22.8126 | 401.4646 | 530.1488 | 531.4401 | 4.5439 | 4.5219 | 23.8433 | 401.6379 | 11362 | 11164 | 1556651032.4412 | 1556651012.4412 | 1556651022.4412 | 22078 | 1556651007.3601 | 393.8421 | -1.899%
38 | 22.8548 | 411.6231 | 540.4595 | 541.7263 | 4.7215 | 4.6994 | 23.8468 | 408.9635 | 11662 | 11463 | 1556651062.602 | 1556651042.602 | 1556651052.602 | 22675 | 1556651037.5222 | 401.5018 | -2.459%
39 | 22.9 | 426.4975 | 557.5122 | 558.7404 | 5.0224 | 5.0003 | 23.8665 | 421.0803 | 11962 | 11763 | 1556651092.7377 | 1556651072.7377 | 1556651082.7377 | 23272 | 1556651067.6819 | 414.1701 | -2.89%
40 | 22.9 | 436.5427 | 568.841 | 570.0449 | 5.2272 | 5.2052 | 23.8894 | 429.1304 | 12262 | 12063 | 1556651122.8738 | 1556651102.8738 | 1556651112.8738 | 23868 | 1556651097.7936 | 422.5861 | -3.197%
41 | 22.9126 | 451.3668 | 587.4879 | 588.6536 | 5.5741 | 5.5521 | 23.8867 | 442.3785 | 12562 | 12363 | 1556651153.0325 | 1556651133.0325 | 1556651143.0325 | 24465 | 1556651127.9539 | 436.4387 | -3.307%
42 | 22.9286 | 462.1508 | 603.7427 | 604.8772 | 5.8851 | 5.863 | 23.9158 | 453.9275 | 12862 | 12663 | 1556651183.1853 | 1556651163.1853 | 1556651173.1853 | 25062 | 1556651158.111 | 448.5142 | -2.951%
43 | 22.9598 | 462.5126 | 604.1972 | 605.3309 | 5.8935 | 5.8715 | 23.9336 | 454.2505 | 13162 | 12963 | 1556651213.3155 | 1556651193.3155 | 1556651203.3155 | 25659 | 1556651188.2595 | 448.8519 | -2.954%
44 | 22.9543 | 475.1859 | 625.9636 | 627.058 | 6.3241 | 6.302 | 23.939 | 469.707 | 13461 | 13262 | 1556651243.4492 | 1556651223.4492 | 1556651233.4492 | 26255 | 1556651218.3714 | 465.0219 | -2.139%
45 | 23 | 487.397 | 642.1929 | 643.2597 | 6.6549 | 6.6328 | 23.9498 | 481.2348 | 13761 | 13562 | 1556651273.6034 | 1556651253.6034 | 1556651263.6034 | 26852 | 1556651248.5269 | 477.0785 | -2.117%
46 | 23 | 496.3618 | 650.979 | 652.0314 | 6.8379 | 6.8158 | 23.9364 | 487.4808 | 14061 | 13862 | 1556651303.7567 | 1556651283.7567 | 1556651293.7567 | 27449 | 1556651278.6799 | 483.6056 | -2.57%
47 | 22.9492 | 505.8241 | 668.4214 | 669.4463 | 7.2086 | 7.1866 | 23.9113 | 499.8757 | 14361 | 14162 | 1556651333.9078 | 1556651313.9078 | 1556651323.9078 | 28046 | 1556651308.8334 | 496.5634 | -1.831%
48 | 22.9663 | 516.3769 | 690.0568 | 691.0496 | 7.6814 | 7.6594 | 23.9113 | 515.2391 | 14661 | 14462 | 1556651364.038 | 1556651344.038 | 1556651354.038 | 28643 | 1556651338.9823 | 512.6361 | -0.7244%
49 | 22.9769 | 520.3367 | 698.2029 | 699.1842 | 7.8632 | 7.8412 | 23.9151 | 521.0273 | 14961 | 14762 | 1556651394.1698 | 1556651374.1698 | 1556651384.1698 | 29239 | 1556651369.0937 | 518.6878 | -0.3169%
50 | 22.9975 | 532.5477 | 713.8416 | 714.8014 | 8.2181 | 8.1961 | 23.925 | 532.1399 | 15261 | 15062 | 1556651424.3197 | 1556651404.3197 | 1556651414.3197 | 29836 | 1556651399.2459 | 530.3056 | -0.421%
51 | 22.9327 | 538.9196 | 726.8977 | 727.8402 | 8.5211 | 8.4991 | 23.9103 | 541.4241 | 15560 | 15361 | 1556651454.4669 | 1556651434.4669 | 1556651444.4669 | 30433 | 1556651429.3936 | 540.0048 | 0.2014%
52 | 22.9578 | 543.1608 | 733.5396 | 734.4736 | 8.677 | 8.6549 | 23.9152 | 546.1416 | 15860 | 15661 | 1556651484.6195 | 1556651464.6195 | 1556651474.6195 | 31030 | 1556651459.5403 | 544.939 | 0.3274%
53 | 22.907 | 549.8643 | 748.7487 | 749.6638 | 9.0396 | 9.0175 | 23.9164 | 556.9526 | 16160 | 15961 | 1556651514.7657 | 1556651494.7657 | 1556651504.7657 | 31627 | 1556651489.6987 | 556.2377 | 1.159%
54 | 22.9382 | 555.593 | 758.2402 | 759.1438 | 9.2695 | 9.2475 | 23.9198 | 563.699 | 16460 | 16261 | 1556651544.8916 | 1556651524.8916 | 1556651534.8916 | 32224 | 1556651519.8327 | 563.2888 | 1.385%
55 | 22.8824 | 569.0955 | 774.8633 | 775.7474 | 9.681 | 9.659 | 23.8713 | 575.5135 | 16760 | 16561 | 1556651575.0267 | 1556651555.0267 | 1556651565.0267 | 32820 | 1556651549.9505 | 575.638 | 1.15%
56 | 22.8874 | 582.9045 | 789.8951 | 790.7625 | 10.059 | 10.0369 | 23.8836 | 586.1956 | 17059 | 16860 | 1556651605.1818 | 1556651585.1818 | 1556651595.1818 | 33417 | 1556651580.1028 | 586.805 | 0.6691%
57 | 22.8774 | 592.1005 | 799.3991 | 800.2561 | 10.3028 | 10.2807 | 23.8611 | 592.9519 | 17359 | 17160 | 1556651635.3416 | 1556651615.3416 | 1556651625.3416 | 34014 | 1556651610.2607 | 593.8654 | 0.2981%
58 | 22.9221 | 604.3116 | 815.2629 | 816.1034 | 10.7135 | 10.6914 | 23.899 | 604.2231 | 17659 | 17460 | 1556651665.5012 | 1556651645.5012 | 1556651655.5012 | 34611 | 1556651640.4225 | 605.6504 | 0.2216%
59 | 22.9201 | 613.407 | 829.6703 | 830.4962 | 11.0942 | 11.0721 | 23.9125 | 614.4601 | 17959 | 17760 | 1556651695.6607 | 1556651675.6607 | 1556651685.6607 | 35208 | 1556651670.58 | 616.3536 | 0.4804%
60 | 22.9201 | 628.1759 | 845.7948 | 846.605 | 11.5291 | 11.507 | 23.9039 | 625.9165 | 18259 | 18060 | 1556651725.8193 | 1556651705.8193 | 1556651715.8193 | 35805 | 1556651700.7414 | 628.3323 | 0.0249%
61 | 22.8925 | 635.1608 | 853.4039 | 854.2067 | 11.7379 | 11.7159 | 23.8815 | 631.3226 | 18559 | 18360 | 1556651755.9756 | 1556651735.9756 | 1556651745.9756 | 36402 | 1556651730.8972 | 633.985 | -0.1851%
62 | 22.8824 | 645.3116 | 870.0668 | 870.8542 | 12.201 | 12.179 | 23.8545 | 643.1604 | 18859 | 18660 | 1556651786.1325 | 1556651766.1325 | 1556651776.1325 | 36999 | 1556651761.054 | 646.3636 | 0.163%
63 | 22.9558 | 655.9447 | 885.7162 | 886.4898 | 12.6413 | 12.6192 | 23.8966 | 654.2818 | 19159 | 18960 | 1556651816.2869 | 1556651796.2869 | 1556651806.2869 | 37596 | 1556651791.211 | 657.9894 | 0.3117%
64 | 22.9814 | 661.4523 | 893.6423 | 894.4092 | 12.8674 | 12.8453 | 23.9141 | 659.9111 | 19459 | 19260 | 1556651846.4185 | 1556651826.4185 | 1556651836.4185 | 38193 | 1556651821.3627 | 663.8777 | 0.3667%
65 | 22.9774 | 669.2412 | 907.2718 | 908.0271 | 13.2624 | 13.2404 | 23.9095 | 669.5988 | 19759 | 19560 | 1556651876.5517 | 1556651856.5517 | 1556651866.5517 | 38789 | 1556651851.4742 | 674.0029 | 0.7115%
66 | 22.9879 | 680.8291 | 924.1299 | 924.8715 | 13.758 | 13.736 | 23.9308 | 681.5765 | 20059 | 19860 | 1556651906.6862 | 1556651886.6862 | 1556651896.6862 | 39386 | 1556651881.6292 | 686.5266 | 0.8368%
67 | 22.9945 | 693.0452 | 939.906 | 940.6352 | 14.23 | 14.2079 | 23.9526 | 692.7859 | 20358 | 20159 | 1556651936.8207 | 1556651916.8207 | 1556651926.8207 | 39982 | 1556651911.7432 | 698.2465 | 0.7505%
68 | 22.9417 | 696.8945 | 946.047 | 946.7714 | 14.418 | 14.3959 | 23.9168 | 697.1526 | 20658 | 20459 | 1556651966.9739 | 1556651946.9739 | 1556651956.9739 | 40579 | 1556651941.8983 | 702.8086 | 0.8486%
69 | 22.8799 | 705.6784 | 959.6931 | 960.4071 | 14.8394 | 14.8174 | 23.8534 | 706.8492 | 20958 | 20759 | 1556651997.1282 | 1556651977.1282 | 1556651987.1282 | 41176 | 1556651972.0494 | 712.9461 | 1.03%
70 | 22.9146 | 717.407 | 974.8839 | 975.5867 | 15.3129 | 15.2908 | 23.8415 | 717.6435 | 21258 | 21059 | 1556652027.2632 | 1556652007.2632 | 1556652017.2632 | 41773 | 1556652002.2071 | 724.2312 | 0.9512%
71 | 22.9327 | 730.9849 | 995.4624 | 996.1507 | 15.9641 | 15.9421 | 23.8615 | 732.2654 | 21558 | 21359 | 1556652057.3979 | 1556652037.3979 | 1556652047.3979 | 42369 | 1556652032.3193 | 739.5188 | 1.167%
72 | 22.8955 | 740.1809 | 1008.0956 | 1008.7753 | 16.3716 | 16.3496 | 23.8565 | 741.2412 | 21858 | 21659 | 1556652087.5532 | 1556652067.5532 | 1556652077.5532 | 42966 | 1556652062.4764 | 748.9039 | 1.178%
73 | 22.9186 | 751.5025 | 1024.4812 | 1025.15 | 16.9083 | 16.8862 | 23.8416 | 752.8847 | 22158 | 21959 | 1556652117.6896 | 1556652097.6896 | 1556652107.6896 | 43563 | 1556652092.63 | 761.0766 | 1.274%
74 | 22.9075 | 759.7136 | 1031.62 | 1032.2842 | 17.1446 | 17.1226 | 23.8382 | 757.9587 | 22457 | 22258 | 1556652147.805 | 1556652127.805 | 1556652137.805 | 44159 | 1556652122.7491 | 766.3799 | 0.8775%
75 | 22.8397 | 773.794 | 1042.7395 | 1043.3965 | 17.5172 | 17.4952 | 23.8129 | 765.8588 | 22757 | 22558 | 1556652177.9395 | 1556652157.9395 | 1556652167.9395 | 44755 | 1556652152.8609 | 774.6404 | 0.1094%
76 | 22.8724 | 786.3869 | 1056.7373 | 1057.3857 | 17.9898 | 17.9678 | 23.8168 | 775.8051 | 23057 | 22858 | 1556652208.0763 | 1556652188.0763 | 1556652198.0763 | 45352 | 1556652183.0181 | 785.0393 | -0.1714%
77 | 22.905 | 805.8844 | 1077.7195 | 1078.3553 | 18.7092 | 18.6872 | 23.8365 | 790.7138 | 23356 | 23157 | 1556652238.2093 | 1556652218.2093 | 1556652228.2093 | 45948 | 1556652213.1346 | 800.6267 | -0.6524%
78 | 22.8548 | 816.5126 | 1091.21 | 1091.8379 | 19.182 | 19.16 | 23.8049 | 800.2993 | 23656 | 23457 | 1556652268.3428 | 1556652248.3428 | 1556652258.3428 | 46545 | 1556652243.2841 | 810.6487 | -0.7182%
79 | 22.8774 | 828.4422 | 1104.3759 | 1104.9963 | 19.6482 | 19.6261 | 23.7897 | 809.6538 | 23956 | 23757 | 1556652298.4781 | 1556652278.4781 | 1556652288.4781 | 47141 | 1556652273.4016 | 820.4295 | -0.9672%
80 | 22.9 | 844.6231 | 1126.1668 | 1126.7752 | 20.4287 | 20.4067 | 23.8123 | 825.1396 | 24256 | 24057 | 1556652328.6328 | 1556652308.6328 | 1556652318.6328 | 47738 | 1556652303.5546 | 836.6178 | -0.9478%
81 | 22.908 | 854.2211 | 1139.6411 | 1140.2423 | 20.9192 | 20.8971 | 23.8235 | 834.7115 | 24556 | 24357 | 1556652358.7897 | 1556652338.7897 | 1556652348.7897 | 48335 | 1556652333.7111 | 846.6276 | -0.8889%
82 | 22.9101 | 865.3065 | 1153.9894 | 1154.5831 | 21.4481 | 21.4261 | 23.8314 | 844.9088 | 24856 | 24657 | 1556652388.9424 | 1556652368.9424 | 1556652378.9424 | 48932 | 1556652363.8684 | 857.2868 | -0.9268%
83 | 22.8709 | 875.9598 | 1173.8254 | 1174.4091 | 22.1924 | 22.1703 | 23.8137 | 859.0035 | 25156 | 24957 | 1556652419.0956 | 1556652399.0956 | 1556652409.0956 | 49529 | 1556652394.0163 | 872.0228 | -0.4494%
84 | 22.9317 | 885.5025 | 1184.6946 | 1185.273 | 22.6019 | 22.5799 | 23.8523 | 866.7247 | 25456 | 25257 | 1556652449.252 | 1556652429.252 | 1556652439.252 | 50126 | 1556652424.1749 | 880.0974 | -0.6104%
85 | 22.9226 | 898.5879 | 1204.0163 | 1204.5855 | 23.3445 | 23.3225 | 23.8516 | 880.4547 | 25756 | 25557 | 1556652479.4053 | 1556652459.4053 | 1556652469.4053 | 50723 | 1556652454.329 | 894.4513 | -0.4603%
86 | 22.9126 | 908.404 | 1218.0188 | 1218.5814 | 23.8907 | 23.8686 | 23.8449 | 890.4049 | 26055 | 25857 | 1556652509.5601 | 1556652489.5601 | 1556652499.5601 | 51320 | 1556652484.4815 | 904.8536 | -0.3908%
87 | 22.8955 | 922.2563 | 1237.5995 | 1238.1532 | 24.6649 | 24.6428 | 23.8374 | 904.3184 | 26355 | 26156 | 1556652539.6983 | 1556652519.6983 | 1556652529.6983 | 51917 | 1556652514.6387 | 919.3999 | -0.3097%
88 | 22.9196 | 928.3266 | 1249.3703 | 1249.9188 | 25.1368 | 25.1148 | 23.8261 | 912.6826 | 26655 | 26456 | 1556652569.8281 | 1556652549.8281 | 1556652559.8281 | 52513 | 1556652544.7579 | 928.1444 | -0.01964%
89 | 22.9176 | 940.4372 | 1269.1556 | 1269.6955 | 25.9387 | 25.9166 | 23.8252 | 926.7418 | 26955 | 26756 | 1556652599.9773 | 1556652579.9773 | 1556652589.9773 | 53110 | 1556652574.8984 | 942.8426 | 0.2558%
90 | 22.9623 | 948.5226 | 1281.1556 | 1281.6904 | 26.4293 | 26.4073 | 23.8448 | 935.2671 | 27255 | 27056 | 1556652630.1345 | 1556652610.1345 | 1556652620.1345 | 53707 | 1556652605.0563 | 951.7573 | 0.341%
91 | 22.9548 | 963.5075 | 1302.7497 | 1303.2758 | 27.3273 | 27.3053 | 23.8412 | 950.6108 | 27555 | 27356 | 1556652660.2878 | 1556652640.2878 | 1556652650.2878 | 54304 | 1556652635.2128 | 967.7994 | 0.4454%
92 | 22.9452 | 969.397 | 1311.7433 | 1312.2657 | 27.7066 | 27.6846 | 23.8309 | 957.0012 | 27855 | 27656 | 1556652690.4324 | 1556652670.4324 | 1556652680.4324 | 54901 | 1556652665.3627 | 974.4806 | 0.5244%
93 | 22.9874 | 981.005 | 1330.1494 | 1330.6645 | 28.4884 | 28.4664 | 23.8366 | 970.0796 | 28155 | 27956 | 1556652720.5828 | 1556652700.5828 | 1556652710.5828 | 55498 | 1556652695.5021 | 988.1543 | 0.7288%
94 | 22.9804 | 990.5226 | 1347.8016 | 1348.31 | 29.2496 | 29.2276 | 23.8301 | 982.622 | 28455 | 28256 | 1556652750.74 | 1556652730.74 | 1556652740.74 | 56095 | 1556652725.6634 | 1001.2679 | 1.085%
95 | 22.9548 | 1012.7286 | 1364.3718 | 1364.874 | 29.9715 | 29.9494 | 23.8422 | 994.3972 | 28755 | 28556 | 1556652780.8968 | 1556652760.8968 | 1556652770.8968 | 56692 | 1556652755.8166 | 1013.5778 | 0.08384%
96 | 22.9497 | 1022.4271 | 1379.3904 | 1379.8872 | 30.6357 | 30.6137 | 23.8302 | 1005.0683 | 29055 | 28856 | 1556652811.0568 | 1556652791.0568 | 1556652801.0568 | 57289 | 1556652785.977 | 1024.7349 | 0.2257%
97 | 22.9749 | 1031.3618 | 1393.3137 | 1393.8055 | 31.2578 | 31.2357 | 23.8213 | 1014.9606 | 29355 | 29156 | 1556652841.2096 | 1556652821.2096 | 1556652831.2096 | 57886 | 1556652816.1367 | 1035.0784 | 0.3604%
98 | 22.9298 | 1041.1919 | 1409.5063 | 1409.9925 | 31.9892 | 31.9671 | 23.8106 | 1026.4673 | 29654 | 29456 | 1556652871.357 | 1556652851.357 | 1556652861.357 | 58483 | 1556652846.2826 | 1047.1077 | 0.5682%
99 | 22.9 | 1056.206 | 1429.275 | 1429.7544 | 32.8969 | 32.8748 | 23.7679 | 1040.5143 | 29954 | 29755 | 1556652901.5128 | 1556652881.5128 | 1556652891.5128 | 59080 | 1556652876.4314 | 1061.7937 | 0.529%
100 | 22.8789 | 1057.804 | 1431.9338 | 1432.4123 | 33.0222 | 33.0001 | 23.7421 | 1042.4023 | 30254 | 30055 | 1556652931.5876 | 1556652911.5876 | 1556652921.5876 | 59677 | 1556652906.5941 | 1063.7689 | 0.5639%
-0.06943%

## 26sec data window
| avgHotWireTemperature | avgHotWireVelocity | avgPitotCalculatedVelocity | avgPitotCalculatedVelocityRaw | avgPitotPressureRaw | avgPitotPressureZero | avgPitotTemperature | avgPitotVelocity | calibrationSensorIndexEnd | calibrationSensorIndexStart | calibrationTimeEnd | calibrationTimeStart | middleTime | startingIndex | startingTime | Calibrated Pitot Velocity | Error in Calibrated Velocity
0 | 23.9104 | 0 | 5.1095 | 37.4092 | 0.022474 | 0.00041925 | 24.3869 | 13.6101 | 300 | 41 | 1556649920.1544 | 1556649894.1544 | 1556649907.1544 | 0 | 1556649892.0691 | 5.6898 | #DIV/0!
1 | 23.9116 | 9.0155 | 19.0887 | 41.6851 | 0.027907 | 0.005852 | 24.3711 | 37.2187 | 599 | 341 | 1556649950.2981 | 1556649924.2981 | 1556649937.2981 | 597 | 1556649922.2397 | 20.982 | 132.7%
2 | 23.8251 | 20.8378 | 25.4174 | 44.934 | 0.032432 | 0.010377 | 24.3177 | 42.8874 | 899 | 640 | 1556649980.415 | 1556649954.415 | 1556649967.415 | 1193 | 1556649952.3565 | 27.7728 | 33.28%
3 | 23.6659 | 39.8062 | 37.4775 | 52.6996 | 0.044622 | 0.022567 | 24.2451 | 51.3925 | 1198 | 940 | 1556650010.5321 | 1556649984.5321 | 1556649997.5321 | 1789 | 1556649982.4735 | 40.4851 | 1.706%
4 | 23.5174 | 45.0232 | 39.9338 | 54.4708 | 0.047683 | 0.025628 | 24.1727 | 53.2427 | 1498 | 1239 | 1556650040.6703 | 1556650014.6703 | 1556650027.6703 | 2385 | 1556650012.5906 | 43.0375 | -4.41%
5 | 23.3784 | 61.4517 | 57.6175 | 68.497 | 0.075418 | 0.053363 | 24.1089 | 65.6671 | 1798 | 1539 | 1556650070.8232 | 1556650044.8232 | 1556650057.8232 | 2982 | 1556650042.7499 | 61.0464 | -0.6596%
6 | 23.2078 | 69.4961 | 64.3641 | 74.2594 | 0.088663 | 0.066608 | 24.0375 | 70.6434 | 2097 | 1839 | 1556650100.9537 | 1556650074.9537 | 1556650087.9537 | 3579 | 1556650072.8965 | 67.7473 | -2.516%
7 | 23.0884 | 79.0811 | 75.5329 | 84.123 | 0.1138 | 0.091748 | 23.978 | 78.6017 | 2397 | 2138 | 1556650131.0866 | 1556650105.0866 | 1556650118.0866 | 4175 | 1556650103.0109 | 78.6345 | -0.5648%
8 | 22.9872 | 87.4961 | 85.769 | 93.4213 | 0.14037 | 0.11832 | 23.9288 | 85.8672 | 2696 | 2438 | 1556650161.2215 | 1556650135.2215 | 1556650148.2215 | 4772 | 1556650133.1623 | 88.3868 | 1.018%
9 | 22.9171 | 96.5969 | 95.6845 | 102.5991 | 0.16933 | 0.14728 | 23.8922 | 92.9224 | 2996 | 2738 | 1556650191.359 | 1556650165.359 | 1556650178.359 | 5368 | 1556650163.2808 | 97.6279 | 1.067%
10 | 22.9 | 97.4903 | 95.2272 | 102.1723 | 0.16794 | 0.14588 | 23.8708 | 92.5922 | 3296 | 3037 | 1556650221.5168 | 1556650195.5168 | 1556650208.5168 | 5965 | 1556650193.4373 | 97.2062 | -0.2915%
11 | 22.8896 | 105.8224 | 104.5424 | 110.9057 | 0.19788 | 0.17582 | 23.8673 | 99.2145 | 3596 | 3337 | 1556650251.674 | 1556650225.674 | 1556650238.674 | 6562 | 1556650223.5963 | 105.7121 | -0.1042%
12 | 22.8691 | 113.6525 | 113.9567 | 119.821 | 0.23097 | 0.20891 | 23.8671 | 105.9053 | 3896 | 3637 | 1556650281.8253 | 1556650255.8253 | 1556650268.8253 | 7159 | 1556650253.7517 | 114.1269 | 0.4174%
13 | 22.9 | 123.112 | 123.2675 | 128.7085 | 0.26649 | 0.24443 | 23.8815 | 112.5233 | 4196 | 3937 | 1556650311.9792 | 1556650285.9792 | 1556650298.9792 | 7756 | 1556650283.8989 | 122.2698 | -0.6841%
14 | 22.9 | 139.1699 | 143.1375 | 147.8494 | 0.35162 | 0.32957 | 23.8988 | 126.6348 | 4496 | 4237 | 1556650342.1357 | 1556650316.1357 | 1556650329.1357 | 8353 | 1556650314.0595 | 139.0501 | -0.08609%
15 | 22.9019 | 149.7104 | 154.2047 | 158.5883 | 0.40454 | 0.38248 | 23.9161 | 134.5049 | 4796 | 4537 | 1556650372.2916 | 1556650346.2916 | 1556650359.2916 | 8950 | 1556650344.2118 | 148.0438 | -1.113%
16 | 22.9135 | 164.3436 | 172.6776 | 176.6036 | 0.50162 | 0.47957 | 23.9402 | 147.6284 | 5096 | 4837 | 1556650402.427 | 1556650376.427 | 1556650389.427 | 9547 | 1556650374.3715 | 162.4937 | -1.126%
17 | 22.9174 | 172.6357 | 183.9557 | 187.6461 | 0.56628 | 0.54422 | 23.9599 | 155.6454 | 5395 | 5137 | 1556650432.5576 | 1556650406.5576 | 1556650419.5576 | 10143 | 1556650404.4825 | 170.9702 | -0.9647%
18 | 22.9263 | 185.6486 | 203.2637 | 206.6097 | 0.68649 | 0.66443 | 23.9742 | 169.3665 | 5695 | 5436 | 1556650462.6908 | 1556650436.6908 | 1556650449.6908 | 10740 | 1556650434.6327 | 184.8738 | -0.4174%
19 | 22.9185 | 195.8687 | 221.7764 | 224.8472 | 0.813 | 0.79094 | 23.9849 | 182.5195 | 5995 | 5736 | 1556650492.8287 | 1556650466.8287 | 1556650479.8287 | 11336 | 1556650464.7489 | 197.4836 | 0.8245%
20 | 22.9131 | 217.5753 | 259.3763 | 262.0068 | 1.1039 | 1.0819 | 23.9806 | 209.2356 | 6295 | 6036 | 1556650522.9845 | 1556650496.9845 | 1556650509.9845 | 11933 | 1556650494.9085 | 220.9218 | 1.538%
21 | 22.9232 | 226.4093 | 268.6957 | 271.2358 | 1.1831 | 1.161 | 23.9782 | 215.8592 | 6595 | 6336 | 1556650553.1408 | 1556650527.1408 | 1556650540.1408 | 12530 | 1556650525.0605 | 226.2809 | -0.0567%
22 | 22.931 | 232.1783 | 277.5567 | 280.0164 | 1.2609 | 1.2388 | 23.9854 | 222.1557 | 6894 | 6636 | 1556650583.2783 | 1556650557.2783 | 1556650570.2783 | 13127 | 1556650555.2212 | 231.2104 | -0.4169%
23 | 22.9419 | 232.5814 | 277.206 | 279.6689 | 1.2577 | 1.2357 | 23.9942 | 221.9053 | 7194 | 6936 | 1556650613.412 | 1556650587.412 | 1556650600.412 | 13723 | 1556650585.3354 | 231.0184 | -0.672%
24 | 22.9562 | 235.7287 | 285.5154 | 287.9073 | 1.3329 | 1.3108 | 24.0045 | 227.8095 | 7494 | 7236 | 1556650643.5651 | 1556650617.5651 | 1556650630.5651 | 14320 | 1556650615.4886 | 235.5002 | -0.09695%
25 | 23 | 239.7838 | 295.0636 | 297.3788 | 1.422 | 1.3999 | 24.0175 | 234.5895 | 7794 | 7535 | 1556650673.7173 | 1556650647.7173 | 1556650660.7173 | 14917 | 1556650645.6416 | 240.4745 | 0.2881%
26 | 22.9672 | 252.0116 | 319.6647 | 321.803 | 1.6651 | 1.6431 | 24.0154 | 251.986 | 8094 | 7835 | 1556650703.8703 | 1556650677.8703 | 1556650690.8703 | 15514 | 1556650675.7931 | 252.4258 | 0.1644%
27 | 22.9317 | 279.4633 | 366.8561 | 368.7207 | 2.1862 | 2.1642 | 23.9923 | 285.5676 | 8394 | 8135 | 1556650734.0051 | 1556650708.0051 | 1556650721.0051 | 16111 | 1556650705.9476 | 272.287 | -2.568%
28 | 22.927 | 296.3822 | 390.7877 | 392.5384 | 2.478 | 2.456 | 23.9649 | 302.6126 | 8694 | 8435 | 1556650764.1416 | 1556650738.1416 | 1556650751.1416 | 16707 | 1556650736.0626 | 290.0494 | -2.137%
29 | 22.9189 | 307.8417 | 404.2567 | 405.9492 | 2.6504 | 2.6283 | 23.95 | 312.1829 | 8994 | 8735 | 1556650794.299 | 1556650768.299 | 1556650781.299 | 17304 | 1556650766.2206 | 300.0463 | -2.532%
30 | 22.9073 | 318.5869 | 422.3699 | 423.99 | 2.8914 | 2.8694 | 23.9278 | 325.0542 | 9294 | 9035 | 1556650824.4583 | 1556650798.4583 | 1556650811.4583 | 17901 | 1556650796.3774 | 313.4902 | -1.6%
31 | 22.8405 | 332.5019 | 441.7157 | 443.2649 | 3.1607 | 3.1387 | 23.8866 | 338.7998 | 9594 | 9335 | 1556650854.6122 | 1556650828.6122 | 1556650841.6122 | 18498 | 1556650826.5392 | 327.849 | -1.399%
32 | 22.8598 | 340.3012 | 454.5442 | 456.0498 | 3.3458 | 3.3237 | 23.8763 | 347.916 | 9894 | 9635 | 1556650884.7597 | 1556650858.7597 | 1556650871.7597 | 19095 | 1556650856.6853 | 337.3706 | -0.8612%
33 | 22.8477 | 353.5659 | 474.316 | 475.759 | 3.6413 | 3.6193 | 23.8693 | 361.9643 | 10193 | 9935 | 1556650914.8928 | 1556650888.8928 | 1556650901.8928 | 19692 | 1556650886.8341 | 352.0456 | -0.43%
34 | 22.8541 | 368.6873 | 493.3636 | 494.751 | 3.938 | 3.9159 | 23.8579 | 375.4991 | 10493 | 10234 | 1556650945.0226 | 1556650919.0226 | 1556650932.0226 | 20288 | 1556650916.9515 | 366.183 | -0.6792%
35 | 22.8556 | 371.0579 | 493.8834 | 495.2693 | 3.9463 | 3.9242 | 23.8532 | 375.8687 | 10793 | 10534 | 1556650975.1522 | 1556650949.1522 | 1556650962.1522 | 20885 | 1556650947.0938 | 366.5688 | -1.21%
36 | 22.8845 | 381.6434 | 511.4835 | 512.8219 | 4.2309 | 4.2088 | 23.86 | 388.374 | 11092 | 10834 | 1556651005.2854 | 1556650979.2854 | 1556650992.2854 | 21481 | 1556650977.2107 | 379.6319 | -0.5271%
37 | 22.8097 | 400.1008 | 529.8853 | 531.1772 | 4.5394 | 4.5174 | 23.8434 | 401.4503 | 11392 | 11134 | 1556651035.4412 | 1556651009.4412 | 1556651022.4412 | 22078 | 1556651007.3601 | 393.29 | -1.702%
38 | 22.845 | 410.9612 | 540.4502 | 541.717 | 4.7213 | 4.6993 | 23.8456 | 408.9569 | 11692 | 11434 | 1556651065.602 | 1556651039.602 | 1556651052.602 | 22675 | 1556651037.5222 | 401.1315 | -2.392%
39 | 22.9 | 425.278 | 557.2031 | 558.432 | 5.0168 | 4.9948 | 23.866 | 420.8602 | 11992 | 11733 | 1556651095.7377 | 1556651069.7377 | 1556651082.7377 | 23272 | 1556651067.6819 | 413.5658 | -2.754%
40 | 22.8888 | 435.9151 | 568.5803 | 569.7847 | 5.2225 | 5.2004 | 23.8882 | 428.9447 | 12292 | 12033 | 1556651125.8738 | 1556651099.8738 | 1556651112.8738 | 23868 | 1556651097.7936 | 422.0101 | -3.19%
41 | 22.9097 | 449.861 | 587.2858 | 588.4519 | 5.5703 | 5.5482 | 23.8878 | 442.2351 | 12592 | 12333 | 1556651156.0325 | 1556651130.0325 | 1556651143.0325 | 24465 | 1556651127.9539 | 435.8937 | -3.105%
42 | 22.9359 | 461.668 | 603.8355 | 604.9699 | 5.8869 | 5.8648 | 23.9149 | 453.9933 | 12892 | 12633 | 1556651186.1853 | 1556651160.1853 | 1556651173.1853 | 25062 | 1556651158.111 | 448.1772 | -2.922%
43 | 22.9566 | 462.6899 | 604.1051 | 605.239 | 5.8917 | 5.8697 | 23.9333 | 454.1856 | 13191 | 12933 | 1556651216.3155 | 1556651190.3155 | 1556651203.3155 | 25659 | 1556651188.2595 | 448.3773 | -3.093%
44 | 22.9579 | 474.0541 | 626.0355 | 627.1297 | 6.3255 | 6.3035 | 23.9395 | 469.7571 | 13491 | 13232 | 1556651246.4492 | 1556651220.4492 | 1556651233.4492 | 26255 | 1556651218.3714 | 464.6544 | -1.983%
45 | 23 | 486.4574 | 642.0591 | 643.1262 | 6.6521 | 6.6301 | 23.9482 | 481.1371 | 13791 | 13533 | 1556651276.6034 | 1556651250.6034 | 1556651263.6034 | 26852 | 1556651248.5269 | 476.5474 | -2.037%
46 | 22.9923 | 495.7066 | 651.0678 | 652.12 | 6.8398 | 6.8177 | 23.9353 | 487.5432 | 14091 | 13832 | 1556651306.7567 | 1556651280.7567 | 1556651293.7567 | 27449 | 1556651278.6799 | 483.2338 | -2.516%
47 | 22.9494 | 505.1776 | 668.3652 | 669.3902 | 7.2074 | 7.1854 | 23.9116 | 499.8363 | 14391 | 14132 | 1556651336.9078 | 1556651310.9078 | 1556651323.9078 | 28046 | 1556651308.8334 | 496.0722 | -1.802%
48 | 22.9676 | 515.8958 | 690.2325 | 691.225 | 7.6853 | 7.6633 | 23.9105 | 515.3649 | 14691 | 14432 | 1556651367.038 | 1556651341.038 | 1556651354.038 | 28643 | 1556651338.9823 | 512.3025 | -0.6965%
49 | 22.9806 | 519.8372 | 697.9326 | 698.9142 | 7.8571 | 7.8351 | 23.9158 | 520.8364 | 14990 | 14732 | 1556651397.1698 | 1556651371.1698 | 1556651384.1698 | 29239 | 1556651369.0937 | 518.0177 | -0.35%
50 | 22.9868 | 531.5659 | 713.7841 | 714.7439 | 8.2168 | 8.1948 | 23.9244 | 532.0995 | 15290 | 15032 | 1556651427.3197 | 1556651401.3197 | 1556651414.3197 | 29836 | 1556651399.2459 | 529.7829 | -0.3354%
51 | 22.9422 | 538.3798 | 726.7561 | 727.6988 | 8.5177 | 8.4957 | 23.913 | 541.324 | 15590 | 15332 | 1556651457.4669 | 1556651431.4669 | 1556651444.4669 | 30433 | 1556651429.3936 | 539.4109 | 0.1915%
52 | 22.956 | 543.0541 | 733.4081 | 734.3423 | 8.6739 | 8.6518 | 23.9162 | 546.047 | 15890 | 15631 | 1556651487.6195 | 1556651461.6195 | 1556651474.6195 | 31030 | 1556651459.5403 | 544.3482 | 0.2383%
53 | 22.9274 | 549.4942 | 748.6623 | 749.5775 | 9.0374 | 9.0154 | 23.9188 | 556.8908 | 16190 | 15931 | 1556651517.7657 | 1556651491.7657 | 1556651504.7657 | 31627 | 1556651489.6987 | 555.6701 | 1.124%
54 | 22.9347 | 555.4015 | 757.9434 | 758.8474 | 9.2624 | 9.2403 | 23.917 | 563.4883 | 16490 | 16231 | 1556651547.8916 | 1556651521.8916 | 1556651534.8916 | 32224 | 1556651519.8327 | 562.5587 | 1.289%
55 | 22.8748 | 568.345 | 774.984 | 775.868 | 9.684 | 9.6619 | 23.8736 | 575.5996 | 16789 | 16531 | 1556651578.0267 | 1556651552.0267 | 1556651565.0267 | 32820 | 1556651549.9505 | 575.2065 | 1.207%
56 | 22.8787 | 582.186 | 790.4396 | 791.3064 | 10.0729 | 10.0508 | 23.8829 | 586.5824 | 17089 | 16831 | 1556651608.1818 | 1556651582.1818 | 1556651595.1818 | 33417 | 1556651580.1028 | 586.6779 | 0.7716%
57 | 22.8771 | 591.8527 | 799.8548 | 800.7113 | 10.3145 | 10.2924 | 23.8607 | 593.2758 | 17389 | 17131 | 1556651638.3416 | 1556651612.3416 | 1556651625.3416 | 34014 | 1556651610.2607 | 593.666 | 0.3064%
58 | 22.9233 | 603.1938 | 815.0506 | 815.8913 | 10.7079 | 10.6859 | 23.8986 | 604.0723 | 17689 | 17431 | 1556651668.5012 | 1556651642.5012 | 1556651655.5012 | 34611 | 1556651640.4225 | 604.9446 | 0.2903%
59 | 22.9221 | 613 | 829.5653 | 830.3913 | 11.0914 | 11.0694 | 23.9113 | 614.3847 | 17989 | 17731 | 1556651698.6607 | 1556651672.6607 | 1556651685.6607 | 35208 | 1556651670.58 | 615.7177 | 0.4433%
60 | 22.9186 | 627.438 | 845.3809 | 846.1915 | 11.5178 | 11.4958 | 23.9042 | 625.6226 | 18289 | 18031 | 1556651728.8193 | 1556651702.8193 | 1556651715.8193 | 35805 | 1556651700.7414 | 627.4563 | 0.002924%
61 | 22.8942 | 634.2355 | 853.4188 | 854.2217 | 11.7383 | 11.7162 | 23.8835 | 631.3327 | 18589 | 18330 | 1556651758.9756 | 1556651732.9756 | 1556651745.9756 | 36402 | 1556651730.8972 | 633.4222 | -0.1282%
62 | 22.8865 | 644.8764 | 869.6918 | 870.4795 | 12.1904 | 12.1684 | 23.8569 | 642.8941 | 18889 | 18630 | 1556651789.1325 | 1556651763.1325 | 1556651776.1325 | 36999 | 1556651761.054 | 645.5003 | 0.09673%
63 | 22.9595 | 655.3552 | 886.1619 | 886.9351 | 12.654 | 12.632 | 23.8959 | 654.598 | 19189 | 18930 | 1556651819.2869 | 1556651793.2869 | 1556651806.2869 | 37596 | 1556651791.211 | 657.7246 | 0.3616%
64 | 22.9741 | 661.3552 | 893.9854 | 894.7519 | 12.8773 | 12.8553 | 23.9125 | 660.1556 | 19489 | 19230 | 1556651849.4185 | 1556651823.4185 | 1556651836.4185 | 38193 | 1556651821.3627 | 663.5314 | 0.3291%
65 | 22.971 | 668.5676 | 907.3594 | 908.1147 | 13.2649 | 13.2429 | 23.9108 | 669.66 | 19789 | 19530 | 1556651879.5517 | 1556651853.5517 | 1556651866.5517 | 38789 | 1556651851.4742 | 673.4579 | 0.7315%
66 | 22.981 | 680.0543 | 924.1322 | 924.8738 | 13.7581 | 13.7361 | 23.9302 | 681.5779 | 20088 | 19830 | 1556651909.6862 | 1556651883.6862 | 1556651896.6862 | 39386 | 1556651881.6292 | 685.9069 | 0.8606%
67 | 23.007 | 692.3566 | 939.9078 | 940.637 | 14.2301 | 14.208 | 23.9513 | 692.7875 | 20388 | 20130 | 1556651939.8207 | 1556651913.8207 | 1556651926.8207 | 39982 | 1556651911.7432 | 697.6158 | 0.7596%
68 | 22.9483 | 697.0116 | 945.8444 | 946.569 | 14.4118 | 14.3897 | 23.9174 | 697.0084 | 20688 | 20429 | 1556651969.9739 | 1556651943.9739 | 1556651956.9739 | 40579 | 1556651941.8983 | 702.0221 | 0.7189%
69 | 22.8795 | 705.1042 | 959.5334 | 960.2474 | 14.8345 | 14.8125 | 23.8535 | 706.7361 | 20988 | 20729 | 1556652000.1282 | 1556651974.1282 | 1556651987.1282 | 41176 | 1556651972.0494 | 712.1823 | 1.004%
70 | 22.9185 | 716.834 | 975.119 | 975.8216 | 15.3203 | 15.2982 | 23.8407 | 717.8106 | 21288 | 21029 | 1556652030.2632 | 1556652004.2632 | 1556652017.2632 | 41773 | 1556652002.2071 | 723.7502 | 0.9648%
71 | 22.9309 | 729.722 | 995.3181 | 996.0066 | 15.9594 | 15.9374 | 23.8628 | 732.1636 | 21588 | 21329 | 1556652060.3979 | 1556652034.3979 | 1556652047.3979 | 42369 | 1556652032.3193 | 738.7423 | 1.236%
72 | 22.9 | 739.7066 | 1008.3364 | 1009.0159 | 16.3794 | 16.3573 | 23.8573 | 741.413 | 21888 | 21629 | 1556652090.5532 | 1556652064.5532 | 1556652077.5532 | 42966 | 1556652062.4764 | 748.4047 | 1.176%
73 | 22.9151 | 750.3643 | 1024.1004 | 1024.7695 | 16.8956 | 16.8736 | 23.8435 | 752.6139 | 22187 | 21929 | 1556652120.6896 | 1556652094.6896 | 1556652107.6896 | 43563 | 1556652092.63 | 760.105 | 1.298%
74 | 22.9058 | 759.0541 | 1031.4866 | 1032.1508 | 17.1402 | 17.1182 | 23.8374 | 757.8637 | 22487 | 22228 | 1556652150.805 | 1556652124.805 | 1556652137.805 | 44159 | 1556652122.7491 | 765.5872 | 0.8607%
75 | 22.8382 | 772.6757 | 1043.1279 | 1043.7847 | 17.5302 | 17.5081 | 23.8141 | 766.135 | 22787 | 22528 | 1556652180.9395 | 1556652154.9395 | 1556652167.9395 | 44755 | 1556652152.8609 | 774.2276 | 0.2008%
76 | 22.8788 | 785.5405 | 1056.4779 | 1057.1264 | 17.981 | 17.9589 | 23.8177 | 775.6207 | 23087 | 22828 | 1556652211.0763 | 1556652185.0763 | 1556652198.0763 | 45352 | 1556652183.0181 | 784.1362 | -0.1788%
77 | 22.9039 | 804.186 | 1077.526 | 1078.1619 | 18.7025 | 18.6805 | 23.836 | 790.5759 | 23386 | 23128 | 1556652241.2093 | 1556652215.2093 | 1556652228.2093 | 45948 | 1556652213.1346 | 799.7585 | -0.5506%
78 | 22.8575 | 815.7645 | 1091.2875 | 1091.9153 | 19.1846 | 19.1626 | 23.8067 | 800.3544 | 23686 | 23427 | 1556652271.3428 | 1556652245.3428 | 1556652258.3428 | 46545 | 1556652243.2841 | 809.9724 | -0.71%
79 | 22.8826 | 827.4903 | 1104.68 | 1105.3002 | 19.6588 | 19.6367 | 23.7929 | 809.87 | 23986 | 23727 | 1556652301.4781 | 1556652275.4781 | 1556652288.4781 | 47141 | 1556652273.4016 | 819.9126 | -0.9157%
80 | 22.9 | 842.9884 | 1125.9884 | 1126.5969 | 20.4224 | 20.4003 | 23.8107 | 825.0125 | 24286 | 24027 | 1556652331.6328 | 1556652305.6328 | 1556652318.6328 | 47738 | 1556652303.5546 | 835.7281 | -0.8613%
81 | 22.9116 | 853.1815 | 1139.7014 | 1140.3026 | 20.9214 | 20.8993 | 23.8237 | 834.7549 | 24586 | 24327 | 1556652361.7897 | 1556652335.7897 | 1556652348.7897 | 48335 | 1556652333.7111 | 845.9061 | -0.8527%
82 | 22.9062 | 864.3876 | 1154.1316 | 1154.7253 | 21.4535 | 21.4314 | 23.8305 | 845.0087 | 24885 | 24627 | 1556652391.9424 | 1556652365.9424 | 1556652378.9424 | 48932 | 1556652363.8684 | 856.6164 | -0.899%
83 | 22.8772 | 875.5328 | 1173.3069 | 1173.8909 | 22.1728 | 22.1508 | 23.8133 | 858.6347 | 25186 | 24927 | 1556652422.0956 | 1556652396.0956 | 1556652409.0956 | 49529 | 1556652394.0163 | 870.8487 | -0.535%
84 | 22.931 | 885 | 1184.4523 | 1185.0308 | 22.5927 | 22.5707 | 23.8519 | 866.5519 | 25485 | 25227 | 1556652452.252 | 1556652426.252 | 1556652439.252 | 50126 | 1556652424.1749 | 879.121 | -0.6643%
85 | 22.9174 | 897.6434 | 1204.3952 | 1204.9642 | 23.3592 | 23.3371 | 23.8517 | 880.724 | 25785 | 25527 | 1556652482.4053 | 1556652456.4053 | 1556652469.4053 | 50723 | 1556652454.329 | 893.9229 | -0.4145%
86 | 22.9171 | 908.3721 | 1217.9424 | 1218.505 | 23.8877 | 23.8656 | 23.845 | 890.3507 | 26085 | 25827 | 1556652512.5601 | 1556652486.5601 | 1556652499.5601 | 51320 | 1556652484.4815 | 903.9779 | -0.4837%
87 | 22.8849 | 921.6589 | 1237.256 | 1237.8098 | 24.6514 | 24.6294 | 23.8349 | 904.0743 | 26385 | 26127 | 1556652542.6983 | 1556652516.6983 | 1556652529.6983 | 51917 | 1556652514.6387 | 918.3128 | -0.3631%
88 | 22.9151 | 928.0116 | 1249.2663 | 1249.8148 | 25.1329 | 25.1109 | 23.8229 | 912.6086 | 26685 | 26426 | 1556652572.8281 | 1556652546.8281 | 1556652559.8281 | 52513 | 1556652544.7579 | 927.227 | -0.08454%
89 | 22.9135 | 939.5753 | 1268.8838 | 1269.4238 | 25.9276 | 25.9055 | 23.8248 | 926.5477 | 26985 | 26726 | 1556652602.9773 | 1556652576.9773 | 1556652589.9773 | 53110 | 1556652574.8984 | 941.7875 | 0.2354%
90 | 22.9653 | 947.9537 | 1281.0323 | 1281.5672 | 26.4244 | 26.4024 | 23.8427 | 935.1799 | 27285 | 27026 | 1556652633.1345 | 1556652607.1345 | 1556652620.1345 | 53707 | 1556652605.0563 | 950.8043 | 0.3007%
91 | 22.9459 | 961.8996 | 1302.3089 | 1302.8351 | 27.3089 | 27.2869 | 23.8406 | 950.297 | 27585 | 27326 | 1556652663.2878 | 1556652637.2878 | 1556652650.2878 | 54304 | 1556652635.2128 | 966.5962 | 0.4883%
92 | 22.9579 | 969.0502 | 1311.8993 | 1312.4216 | 27.713 | 27.691 | 23.8327 | 957.1127 | 27885 | 27626 | 1556652693.4324 | 1556652667.4324 | 1556652680.4324 | 54901 | 1556652665.3627 | 973.7143 | 0.4813%
93 | 22.9903 | 980.6409 | 1330.1746 | 1330.6897 | 28.4895 | 28.4675 | 23.8366 | 970.0974 | 28185 | 27926 | 1556652723.5828 | 1556652697.5828 | 1556652710.5828 | 55498 | 1556652695.5021 | 987.2786 | 0.6769%
94 | 22.9761 | 989.7761 | 1347.5516 | 1348.0602 | 29.2387 | 29.2166 | 23.8313 | 982.4438 | 28485 | 28226 | 1556652753.74 | 1556652727.74 | 1556652740.74 | 56095 | 1556652725.6634 | 1000.1761 | 1.051%
95 | 22.9616 | 1011.6938 | 1364.887 | 1365.3891 | 29.994 | 29.9719 | 23.8436 | 994.7626 | 28784 | 28526 | 1556652783.8968 | 1556652757.8968 | 1556652770.8968 | 56692 | 1556652755.8166 | 1013.0428 | 0.1333%
96 | 22.95 | 1021.8837 | 1378.9132 | 1379.4101 | 30.6146 | 30.5926 | 23.8293 | 1004.7294 | 29084 | 28826 | 1556652814.0568 | 1556652788.0568 | 1556652801.0568 | 57289 | 1556652785.977 | 1023.4532 | 0.1536%
97 | 22.9636 | 1030.5039 | 1392.7162 | 1393.2082 | 31.2312 | 31.2091 | 23.8199 | 1014.5367 | 29384 | 29126 | 1556652844.2096 | 1556652818.2096 | 1556652831.2096 | 57886 | 1556652816.1367 | 1033.698 | 0.31%
98 | 22.9264 | 1040.7132 | 1410.339 | 1410.8249 | 32.027 | 32.005 | 23.81 | 1027.0588 | 29684 | 29426 | 1556652874.357 | 1556652848.357 | 1556652861.357 | 58483 | 1556652846.2826 | 1046.778 | 0.5828%
99 | 22.9 | 1055.938 | 1429.1835 | 1429.6629 | 32.8925 | 32.8705 | 23.7694 | 1040.4492 | 29984 | 29726 | 1556652904.5128 | 1556652878.5128 | 1556652891.5128 | 59080 | 1556652876.4314 | 1060.7647 | 0.4571%
100 | 22.8748 | 1057.5271 | 1432.6983 | 1433.1765 | 33.0573 | 33.0352 | 23.7434 | 1042.9447 | 30283 | 30025 | 1556652934.5876 | 1556652908.5876 | 1556652921.5876 | 59677 | 1556652906.5941 | 1063.3734 | 0.5528%
-0.0248%